제품 규격서

품명	MODEL	SIZE	비고
E K G	Cardio care2000	288(W)x170(H)x295(D)

A. 특징

일반 fax용지 사용(유지비 1/4로 절감)가능

밧데리 장착이 가능(option)

1, 3, 6, 12채널 선택적으로 모두 사용가능

자동진단기능

12채널 신호 동시 입/출력으로 동시간 축상에서 데이터 확인가능

Copy 기능 : 최근 측정한 환자의 데이터를 같은 형태 또는 다른 형태로 변형하여

출력할 수 있는 기능

환자정보 및 사용자 정보 입력기능 : 출력지에 환자 및 사용자의 정보가 인쇄되어

져 관리가 편리함

B. 제품구성

EKG – 2000 본체

환자 케이블(JAPEN FUKUDA제품)(1개)

사지 전극 (4개)

흉부 전극 (6개)

사용자 설명서(1권)

기록지 (1개)

전원케이블 (1개)

카트 (1대)

행거 (1개)

C.기술적 데이타(Technical Data)

- 입력보호회로(Input circuit) : Isolated and defibrillation proteced

- 심전도전극(ECG leads) : 표준 12 전극 (Standard 12 leads)

- 감도종류 및 오차범위(Sensitivity selection): 5, 10, 20 mm/Mv 5%

- 기준전압 및 오차범위(Calibration voltage): 1Mv 2%

- 전극옵셑범위(Electrode offset tolerance) : 500 mV

- 해상도(Resolution) : 2 V, 500 SpS

- 주파수응답(Frequency response) : 0.05 ~ 150 Hz

- 공통신호제거비(Common mode rejection) : > 100 dB

- 입력저항(Input impedance) : 10 M

- 환자누설전류(Patient leakage) : < 10 A

- 화면(Display) : 2 x 16 char LCD Display

- 기록지해상도(Registration Resolution) :

1)수직해상도(Vertical) : 8 points /mm : Horizontal : 25 m at mm/S

2)용지(Paper) type : Terminal, Roll Paper

3)용지넓이(Paper width) : A4:210mm or 8.5: Length : A4:300mm

- Keyboard : Membrane keyboard

- 전기적특성(Electrical) :

1)전원(Power supply) : AC or Built-in Battery (option)

2)전압범위(Voltage rating) : 95 ~ 240 Vac ( 50/60 Hz)

- 운용환경(Environment) :

1)습도(Operating humidity) : 30 ~ 85 %

2)온도(Temperature) : 10 ~ 40

D. 기 타

1. 상기에 언급되지 않은 사항에 대해서는 계약 시 당사자 간의 협의에 의하여 조정할 수 있

다.

2. A/S 기간은 1년으로 하며 운반, 보관, 취급부주의에 의한 손상 및 파손은 유상 처리한다.

제품 규격서

품명	MODEL	SIZE	비고
UTILITY CART	SUC-N400-1	720(L)×575(D)×910(H)

A. 규격 및 특징

- 상. 하판

A.B.S 재질로 사출성형하여 제작하고 상부면에는 12mm 깊이의 오목 형으로 제작

한다

- 가이드레일 : Steel Bar 9mm를 절단 가공하여 제작하고 표면은 크륨 도금하여

제작 한다

- 기둥 : 알루미늄재질로 비 육면체로 압출 성형하여 제작하고 몸체 판넬을 조립할

수 있도록 길이방향으로 홈이 형성 되어 있어야한다

- 선반 : A.B.S 사출성형으로 제작하여 2단으로 제작하고 선반 상부에는 0.8mm

스테인레스 강판을 규격에 맞게 절단 가공하여 부착 한다

- 바퀴 : 회전 및 구름상태가 양호한 독일제 5인치 사용

(회전용2개. 브레이크용2개)

C. 구성

품명	단위	수량	비고
상,하 판	EA	2
기 둥	EA	4
바 퀴	EA	4
가이드레일	EA	6

D. 기 타

1. 상기에 언급되지 않은 사항에 대해서는 계약 시 당사자 간의 협의에 의하여 조정할 수 있

다.

2. A/S 기간은 1년으로 하며 운반, 보관, 취급부주의에 의한 손상 및 파손은 유상 처리한다.

제품 규격서

품명	MODEL	SIZE	비고
환자이송 Cart	SSH - 220 (TOP FRAME AL)	1820(L)×590(W)×500~945mm(H))

※2,000(L) × 700(W) × 450~930(H),외경/ 메트레스 높이제외 기준

A. 재료 및 제원

- 상부 프레임 : 알루미늄(AL 6N01)재질로 압출 성형한 프로파일을 가공하고 코너플레이트

와 볼트. 너트를 이용하여 조립한다.

- 상부판(A)-등판 : 2T*25Φ AL PIPE를 절단, 가공, 밴딩하여 외형틀을 만들고 2T*18Φ Pipe

로 내부 보강을 한다음 3T*50 AL 평철로 절단, 가공한 후 리벳트를 이

용하여 18Φ Pipe와 결합, 조립한다.

- 상부판(B)-BASE : 2T*18Φ  AL PIPE를 상부프레임 가공된 홀에 끼우고 3T*50 AL평철과

4.8Φ 브라인드  리벳으로 결합, 고정한다.

- 손 잡 이 : STS 304 27종(KS D 3536) Φ22mm×1.2t 이상의 재료를 절단, 가공, 밴딩하여

∩형태로 제작하고 탈, 부착이 가능하도록 하고 고정은 하지 않토록 한다.(다

리쪽 부분만 설치)

- 사이드 레일

① 상부프레임은 AL재질로 ∩ 형상으로 압출 성형하여 제작하고 특수플라스틱 소재의 사

출금형한 부품으로 끼움방식으로 끼우고 리벳팅하여 고정한다.

② 사잇대는 STS 304 27종 Φ19mm 파이프 5개를 절단, 가공하여 상.하부 브라켓에 삽입

한 다음 리벳팅하여 조립한다.

③ 하부프레임은 일반압연강재 32×6t를 절단, 가공한 후 하부 받침대를 용접하여 제작한

다.

④ 손잡이 레버 프레임은 아연재질의 다이케스팅 금형화한 부품으로 하고 Locking Lever

는 손이 끼이지않토록 프레임에 삽입되는 구조이어야 한다.

Locking Lever 및 인서트 부품은 나이론 재질로 제작한다. Locking Pin은 수직으로 작

동되는 구조로 한다.

⑤ 상변받침대와 하변받침대는 Steel재질로 부품은 Press금형으로 제작하여 상부프레임과

하변프레임에 전기용접 한다.

⑥ 사이드레일 조립은 10mm볼트로 조립하고 볼트머리는 PVC사출성형한 부품으로 끼운

다.(먼지가 끼는 것을 방지하고 안전확보)

⑦ 사이드레일 규격 : 1,100(L) × 350(W)

-  X-축 : 일반구조용각형강관(KS D 3568) 40×40×1.5t 이상을 절단, 가공, 용접하여 상부

프레임과 하부프레임에 조립할 수 있도록 제작한다. 표면처리는 WITE GRAY 분체

도장을 한다.

- 하부 프레임 : 일반구조용각형강관(KS D 3568) 30×50×1.4t 이상의 파이프를 절단,가공하

여 사각틀을 만들고 코너 4곳에 바퀴를 부착할 수 있도록 34Φ×3.2t  환파이

프를 절단, 가공하여 전기용접으로 견고하게 제작한다. 표면처리는 Wite

Gray 분체도장을 한다.

- 범버프레임 : 열간압연스테인레스강판 3.2t×35mm를 절단, 밴딩하여 상부프레임에 스텐평

철로 공간을 뛰우고 알곤용접하여 견고하게 고정시킨다.

- 범버 : PVC연질의 재질로 사출성형하여 범버프레임에 강재 끼움방식을 사용하여 조립한

다. 범버는 4면 전체를 완전히 감싸주어야 한다.

- 등판 : GAS 쇼바를 사용하여 등판을 올리고 내리는데 힘이 적게들고 ONE TOUCH식으로

레버를 사용한다. 올릴 때에는 레버를 움켜쥐고 윗쪽으로 들어주면 상승하고 내릴

경우에도 레버를 움켜쥐고 아래방향으로 힘을 가하면 내려간다.

- 높, 낮이 기능 : 전체 높이 조절은 유압펌프(실린더 일체형)를 이용하여야 하며, 하부프레

임에 부착하여 천체 높, 낮이를 페달을 이용하여 작동한다. 유압펌프는

HOLLAND제이어야 한다.

- 바퀴 : 바퀴는 독일제 TENTE 6INCH TOTAL BRAKE SYSTEM을 사용하여 좌, 우측면에

서 작동이 가능하여야 한다. 바퀴 4개가 브레이크 페달 1곳에서 동시에 LOCK 및

Un-lock이 가능 하여야 한다. 이동 시 직진도를 이루기 위하여 바퀴 1개는 회전이

되지 않고 직선도를 이루는 바퀴를 사용 하여야 한다.

- 메트레스 미끄럼 방지포 : 메트레스가 사용중 밀리지 않토록 하기위하여 TABLE상부면에

미끄럼 방지포를 부착한다.

- 메트레스 : 두께 50mm의 마블 스폰지와 쟈크 및 신축성이 좋은 레쟈를 사용하여 제작하고

바닥면쪽에는 미끄럼 방지포를 부착하여 BASE판에 있는 미그럼 방지포와 결합

이 되도록 한다.

- 도 장 : 제품의 산화부식을 방지하기 위하여 X-BAR & 하부프레임은 탈지, 피막, 수세,

건조를 한 후 분체도료를 이용하여 정전도장을 하여 200℃ 상온에서 30분간 건조

하야야 한다.

B. 구성

NO	부 품 명	규 격	수량	비 고
1	Slide side rail	1,100(L) x 350(H)	1조	10mm 볼트,너트
3	손잡이	22Φ	1SET	탈.부착 가능
4	GAS 쇼바	18Kg/f	1개	등판 각도조절
5	유압펌프	MK 5	1개	HOLLAND
6	메트레스	1,800(L) × 550(W)×50(T)	1개
7	바 퀴	6"(TENTE) Total Brake System	4개	MADE IN GERMAN

C. 품질상태

1. 사용상 해로운 균열, 찌그러짐 등의 표면결함이 없으며 견고해야 한다.

2. 각 부분의 작동상태는 원활하여야 하며 이상이 없어야 한다.

D. 기 타

1. 상기에 언급되지 않은 사항에 대해서는 계약 시 당사자 간의 협의에 의하여 조정할 수 있

다.

2. A/S 기간은 1년으로 하며 운반, 보관, 취급부주의에 의한 손상 및 파손은 유상 처리한다.

제품 규격서

품명	MODEL	SIZE	비고
IV Tretment Cart	SEC - N200	650(L)×570(W)×1,000(H)

※770mm(L)이동용 손잡이까지 기준×570mm(W)×1050mm(H)/가이드레일 기준

A. 재료 및 제원

1. 상 .하판

ABS 재질로 상부면에 12mm깊이의  단차를 주어 물품을 올려놓았을 때 떨어지지 않도록

사출 성형하여 제작한다.

2. 가이드레일

Steel Bar 9Φ를 절단, 가공, 밴딩하여 제작하고 표면은 크롬도금처리하며, 가로용 1개 세

로용 2개를 상판 사출물에 삽입한 다음 하부에서 5mm볼트로 고정한다.

3. 기  둥

AL재질로 비육면체로 압출성형하여 제작하며, 측판 및 Back panel을 조립할 수 있도록 길

이 방향으로 폭3mm, 깊이7mm정도로 홈이 형성되어야 한다.

4. 측  판

ABS재질로 사출 성형하여 제작하며, 가로방향으로 라인이 형성되고 95mm(H) 간격으로

라인이 형성된다.

5. 프런트판

ABS재질로 사출성형하며, 우측편에 잠금레버 노브가 설치되도록 작은홀은 약17Φ크기로

큰 홀은 약50Φ 정도의 타원형으로 형성되어 있다.

6. AID Panel(슬라이드 보조판)

ABS재질로 사출 성형하여 제작하며, 10mm깊이로 단차를 주고 사용공간의 가로폭이

350mm가 되도록 제작한다. 레일은 Self closing이 가능한 것을 사용하여 보조판 삽입 시

끝단부에서는 자동으로 잡아당기는 기능이 있어 안전하고 완전한 삽입이 가능토록 한다.

7. 전자키 조작부

수동키 관리의 불편함을 해소하기위하여 4개의 번호로 구성된 번호키와 밧데리 교체시기

를 알려주는 표시램프, 비빌번호를 잘못 입력하였을 경우 표시하여주는 표시램프등이 상

판 상단부 앞쪽 중앙에 설치되어 있다.

8. 잠금레버

잠금레버를 삽입하면 자동으로 잠기며, 전자키 조작부에서 비밀번호를 입력하고 레버를

시계방향으로 약간만 회전시켜주면 잠금장치가 해제된다.(Locking으로 인한 불편이 있을

경우에는 레버를 삽입하지 않으면 된다.)

9. Bin 받침대

AL 1.5t 재질로 가공, 절곡하여 제작하고, 플라스틱 118*240*88H 크기의 Bin을 4개씩 앞

면과 뒷면에 삽입되도록 하며, 전.후면에서 열수 있도록 한다. Bin받침대는 5단으로 구성     되며, 손잡이옆에 조그만한 레버을 설치한다.

10. Bin받침대 손잡이

Bin받침대 전.후면 중간부분에 라운딩 손잡이을 각각 1개씩 부착한다.

11. Medi-bin

ABS재질로 가로 118mm, 세로 240mm, 높이 88mm의 크기로 사출성형하여 제작하며,

내부에는 Divider를 사용할 수 있도록 내부 양측면에 홈이 형성된다. 전면부에는 명찰꽂

이용 투명창이 있으며 쉽게 삽입 또는 제거할 수 있도록 되어있다.

12. 서  랍

카트의 맨아래부분에 1개의 서랍을 AL 1.5t 재질로 절단, 가공, 절곡, 용접하여 제작하

고 전.후면에서 열릴 수 있도록 제작하며, 라운드형 손잡이와 손잡이옆에 조그마한

잠금 레버를 설치한다.

13. 이동용 손잡이

Steel Pipe 19Φ를 절단, 가공, 밴딩하여 제작하고 표면처리는 분체도장을 하여 기둥에 가

공된 홀에 사출성형된 시링을 삽입하고 8mm볼트로 안쪽에서 결합한다. 손잡이 부분은

무독성 Rubber재질로 25Φ×3t 호스를 삽입하여 차거움이 없고 촉감이 부드럽게 한다.

14. 니들박스 거치대

PP재질로 사출성형제작하며, 병원에서 사용하는 직사각형 니들박스를 거치하여 사용할

수 있도록 상판에 3곳 피스로 고정하고 이동용 손잡이파이프에 거치하도록 한다.

(Option으로 필요하지 않을 경우에는 분리할 수 있다.)

15. 건전지 보관함 : 전자키를 사용하는데 필요한 건전지 1.5V × 4ea를 삽입하는 함.

16. 컨테이너 박스

ABS재질로 제작하며, 혈압계 또는 붕대등을 보관할 수 있는 다용도 공간으로 활용할 수

있다.

17. 서랍 및 Bin받침대 레일

2단 Ball레일을 서랍틀과 기둥에 각각 브라인드 리벳으로 조립하며 전.후(앞쪽과 뒤쪽면)

에서 1/2씩 열릴 수 있는 구조를 사용한다.

18. 슬라이드판 레일

언더레일 2단 Ball 레일을 사용하고 Self closeing장치가 있는 레일을 사용한다.(레일끝단

에서 끌어당기는 기능이 있어 안전하고 완전한 서랍 닫힘으로 이동중 서랍이 빠지거나

흔들림이 없다.)

19. 바   퀴

회전 및 구름상태가 양호하고, 브레이크 작동시 정지가 확실하며, 소음이 적은 독일제

TENTE바퀴를 사용한다.(5" 독일제 TENTE 평바퀴 )

B. 품질상태

1. 사용상 해로운 균열, 찌그러짐 등의 표면결함이 없으며 견고해야 한다.

2. 각 부분의 작동상태는 원활하여야 하며 이상이 없어야 한다.

C. 구성

NO	항 목	재 질	수량	규 격	비 고
1	상.하판	ABS	2	650(L) × 575(W)
2	기 둥	AL	4
3	측 판	ABS	2	430 * 760
4	뒷 판	"	1	510 * 760
5	Aid Panel	"	1	397(L) × 410(W)
6	전자키 조작부	--	1	--
7	메인 회로(보드)	--	1	--
8	잠금레버 노브	Nylon,Glass	1	--
9	이동용 손잡이	SS & Rubber	1	19Φ
10	니들박스 거치대	PP	1
11	Bin받침대	AL	5	1.5T
12	Bin받침대 손잡이	"	5	R 5호
13	Medi-Bin	ABS	40	118*240*88H	명찰꽂이
14	건전지 보관함	"	1	80*165*45	DM 1.5V×4ea
15	컨테이너 박스	"	1
16	2단레일	SS	6
17	2단언더레일	"	1	485mm
18	가이드레일(가로용)	"	1	9Φ	Cr도금
19	가이드레일(세로용)	"	2	9Φ	Cr도금
20	바 퀴	--	4	PJP125*32(TENTE)	Made in Germany

D. 기 타

1. 상기에 언급되지 않은 사항에 대해서는 계약 시 당사자 간의 협의에 의하여 조정할 수 있

다.

2. A/S 기간은 1년으로 하며 운반, 보관, 취급부주의에 의한 손상 및 파손은 유상 처리한다.