장비 규격서

H.S.K. NO.	ITEM NO.	장 비 명	단위	수
9022.14.1090		디지털엑스선촬영장치	시스템	1

A. 설명

1. 디지털 이미지는 낮은 선량으로 항상 최고의 화질을 제공한다.

2. 환자와 데이터 디지털화는 이미지 획득시간을 단축시키고 이미지 프로세싱을 빨리 할 수 있는 효율을 증대시킨다.

3. 디지털 시스템은 필름을 사용하지 않아 업무의 효율성을 높일 뿐 아니라 비용을 절감한다.

4. 디지털 방사선촬영은 이미지와 그에 따르는 정보들을 병원 네트워크상에서 함께 공유 할 수 있도록 한다.

5. 카세트를 사용하지 않고, 모든 것이 자동화되어 있어 효율성이 높고 많은 환자를 빨리 처리할  수 있다.

B. 특징

1. 높은 DQE와 적정한 이미지 처리기법으로 인해 매우 높은 화질의 이미지를 얻을 수 있다.

2. 단판으로 구성된 평판형 아몰퍼스실리콘 디지털디텍터 (Amorphous silicon Non-Tiled Digital Detector)

3. 높낮이 조절이 가능한 자동테이블 시스템

4. 다해상도 이미지 프로세싱 시스템(Multi-resolution image processing capability)

5. 필름 현상의 순서가 필요없이 촬영된 이미지는 즉시 나타난다.(Fast Preview Image(QC))

6. DICOM 3.0지원

7. 오토트레킹(자동으로 튜브와 디텍터의 센터를 맞춰 주는 기능)

8. 디지털 디스플레이를 통한 간편한 조작

9. 자동 이미지 컨트롤 제공

C. 구성

1. 디지털디텍터시스템 : 2set

이동형 디텍터 시스템  Included

2. 80kW 엑스선 발생기(80kW Generator) : 1set

3. 엑스선관 지지대(Over head Tube suspension) : 1set

4. 엑스선관(X-Raytube) : 1set

5. 자동노출장치(Automatic collimator) : 1set

6. 디지털월스탠드(Digital Vertical Tilting Wall stand) : 1set

7. 디지털테이블(Digital Elevating Table) : 1set

8. 운영체제(Acquisition Work station) : 1set

9. 판독용 소프트웨어(Advanced Application Software) : 1set

10. 네트워킹 : 1set

11. 악세서리 : 1set

D. 세부내용

1. 디지털디텍터시스템

- 이미지범위 : 41cm x 41cm or CXDI-40G

- 해상도 : 2,022 x 2,022pixel or more

- 픽셀크기 : 200micro meter or160micrometer

- 비트크기 : 14bit

- 동적범위 : 1.5uR-7mR or more

- DQE   : 67%@0lp or more

- 디텍터타입 : 단판디텍터

- 이동형 플라잉 디텍터(Flying Detector™) or CXDI-50G System

- 환자의 위치선정 및 ER, 외과 경우도 쉽게 촬영할 수 있도록 합니다.

- 디지털 디텍터는 CR카세트와 같이 이동이 가능하여야 한다.

- 디텍터 타입 : 단판디텍터

- 이미지 범위 : 35cm x 41cm or more

- 해상도 : 2,022 x 2,022 pixel or more

2. 80kW엑스선발생기 Jedi 80 or 인버터타입UD150B-40

- 최대mA범위 : 1000 mA at 80 kV  (80kW)

- 관전류(mAs)범위 : 0.64 to 640mAs or 0.5 to 800mAs

- 조사시간 : 2.0 to 2,000mSec or 1.0 to 10,000mSec

- mA 범위

1) 큰초점 : 160-1,000mA or 10-1,000mA

2) 작은초점 : 10 -320mA or less

3. 엑스선관 지지대(Over head Tube suspension)

- 시야범위설정

1) 41cm x 41cm

2) 35cm x 41cm

3) 35cm x 35cm

4) 24cm x 30cm

5) 18cm x 24cm

- 디지털디스플레이

1) SID

2) Tube angulation

3) kVp, mAs

- 자동 수평 베어링

- 디지털모드에서 동력수직/수평조절 트레킹

- 천장 실링높이 : 2.90m or more

- 머리에서 발범위 조정 : 최대 5m or less

- 좌우조정 : 2.3m or more

- 상하조정 : 150cm or more

4. 엑스선관(X-Ray tube) : Maxiray 100 or Spring Balance타입

- 양극열용량(Anode Heat capacity) : 350,000HU or more

- 초점크기:0.6/1.25mm  or 0.6/1.20mm

- 전압 : 150kV

- 필터

1) Tube insert : 0.8mm Al

2) Tube housing : 0.3mm   Al

5. 자동노출장치(Automatic collimator)

- 정격 : 최대150kVp

6. 디지털월스탠드(Digital Vertical Tilting Wallstand)

- 격자시스템 : A. 70 l/CM, 13 :1 ratio for 180cm focus or more

B. 70 l/CM,   12 :1 ratio for 100cm focus or more

- 경사 가능한 월스탠드 : -20/+90degrees

- 자동 노출조정장치(AEC)는 환자와 디텍터 사이에 3개의 이온챔버를 이용하여 조절합니다.

- 높이범위 : 315 to 1,800mm or 363 to 1,623mm

- 오토트레킹 : 자동으로 튜브와 디텍터의 센터를 맞춰주는 기능

7. 디지털테이블(Digital Elevating Table)

- 8방향 모터를 이용한 높낮이 조절테이블

- 2개의 응급 멈춤버튼

- 높낮이 범위:52cm to 82cm or 41~90cm

- 높낮이속도조절범위 : <10sec

- 테이블 Top크기 : 210 x 75cm  or 28~90cm

- 2개의 안전버튼

- 앞/뒤 발스위치

- 최대 환자무게 : 220kg or more

8. 운영체제(Acquisition Work station)

- 운영체제는 네트워크에 알맞게 인터페이스가 구성되어 있고 선이미지 처리를 공급합니다.

- 평판 스크린모니터 : 1,280 x 1,024

- 모니터크기 : 19inch LCD Monitor or15inch 터치스크린 LCD Monitor

- 하드디스크용량 : 73GB(>3200images)

- RAM : 2 GB RAM

-프리뷰 이미지 : <5sec

-끝나는 이미지시간 : <7sec

-조사 후 다시 조사시간 : <5sec

-이미지 디스플레이 시스템

1)윈도우 레벨

2)Gray sale변환

3) Interpolated zoom with roam

4) Image flips with automatic  indicator

5) Image rotate

- 선이미지 처리시스템

1) 이미지해석

2) 측정단계

3) Anatomical based non-linear multi-resolution이미지프로세싱

4) 수동 shuttering

- 멀티 포맷 프린팅 - 1;1,2;1(수평, 수직),4:1

- 환자의 디렉토리를 빠르게 이미지를 엑세스하고 리뷰와 관리를 쉽게 가능하도록 합니다.

- 바코드 리더시스템은 환자의 정보를 읽을 수 있도록 제공합니다.

- CD-Rom on-line help disk

9. 판독용 소프트웨어(Advanced Application Software™)

1) 판독영역확대소프트웨어(Tissue Equalization Software™) or Image Enhancement Function

- Dense한 부분에 대한 표현범위를 매우 넓혀주어, 판독의 편의성을 제공한다.  높은 대조도의 이미지를 구현하는 소프트웨어 이다.

2) 에너지영역별추출소프트웨어(Dual Energy Subtraction) 또는 추가 워크스테이션(DR ImageViewer포함,CXDI Control Software RD/NE)

- 한번의 동작으로, 뼈, 연조직, 일반이미지 3가지로 자동 분류하여 표현한다.

- 에너지 영역별 추출소프트웨어 또는 추가적인 워크스테이션을 제공하여, 이와 같은 판독유용성을 제공한다.

10. 네트워크

- DICOM 3.0 서비스

- Classes

- 다이콤 저장(SCU)

- 다이콤 저장(SCP)

- 자동 이미지변환

- Query Retrieve, SCU

- 다이콤 기본 워크리스트 관리

- Storage Commitment, SCU

- 프린트

- Media Exchange

- 다이콤 검증(SCU and SCP)

- SPS PPS - MPPS

- HIPAA

11. 악세서리

1) 130cm 격자 : 1set

2) CD-R(Read/Write) : 1set

3) Lateral Detector holder : 1set

3) 에이프런 : 3set

4) QAP 관리용 팬텀 : 1set

5) 작동매뉴얼 : 1set

6) 인테리어 : 1식(4,200 × 6,000 촬영실 인테리어 및 방어시설 포함)

7) IP CASSETTE TYPE. CC (14x17inch) : 4 ea

E. 비고

1. 장비설치

장비의 설치와 작동은 계약자에 의해 성립되야 한다.

2. 하자보수기간

계약자 또는 공급자는 장비를 설치 후 2년동안 서비스 비용을 무상으로 제공하여야 한다.