중환자실몸무게측정 전동침대 사양서(2군)

1. 품     명 : ICU 침대 (10대)

1) 전동식 병실침대로 사용된다.

2) 4Motor를 사용한다.

2. 사양 및 구성

1) 규  격 : 2,045(L) × 920(W) × 400~750(H), 내경(침상판넬 기준)

2,180(L) × 1020(W) × 420~750(H),외경/ 매트리스 높이제외 기준

(허용공차 : 각 부위 공차 ± 20㎜)

2) 재료 및 제원

(1) 몸체 프레임

냉간압연강판(KS D 3512) T1.6mm의 재료로 NCT를 이용하여 절단, 전개 15×40×70×40×15mm 규격으로 절곡하여 Robot를 이용하여 견고하게 용접을 하고, 4면 모서리에 헤드, 풋 프레임을 조립할 수 있도록 Steel Plate 3.0t를 절단, 가공하여 견고하게 용접을 하여 제작한다.

(2) 몸체 마구리

냉간압연강판(KS D 3512) T1.6mm의 재료로 N.C.T를 이용하여 절단, 전개,10×15×40×60×40×15×10mm 규격으로 절곡하여 제작한다.

(3) 침상판넬 프레임

일반구조용 각형강관(KS D 3568) 30×30×1.4t와 Φ22mm(⅞") 환 파이프를 절단, 가공, 전기용접으로 사각틀의 구조를 만든다. (침상판넬 4종이 삽입 되도록 제작한다.)

(4) 침상판넬

등판, 엉덩판, 다리판, 발판 등 4마디로 되어 있으며 각각 통판으로 제작 되어야 하며, 고강도의 PP재질을 사출성형하여 제작한다. 통풍이 잘 이루어질 수 있도록 각 판넬마다 30×80크기의 타원형으로 구멍이 있어야 하며, 인장강도를 높여주기 위하여 뒷면에는 보강살이 CROSS 형태로 이루어져야 한다. 매트리스 밀림방지를 위하여  발판쪽 P.P판넬이 매트리스 하부전면을 감싸야 한다.

[침상판넬 규격 : A번(825×720), B번 C번(825×290), D번(825×500)]

(5) 침상판넬 연결조인트

① 등판, 엉덩판, 다리판, 발판등 연결부위에는 아연(ZN) 재질의 사각 부품을 사용한다.(금형에서 제작된 정밀 부품)

② 회전시 소음이 나지 않도록 나이론 수지로 된 붓싱을 조인트 부품내부에 삽입하여 조립되어야 한다.

③ 조인트 부품 고정은 등판 판넬은 단차볼트, 나이론 너트를 사용하여야 하며, 기타 판넬부에는 Φ9 단차핀과 E‐Ring으로 조립한다.

(6) 헤드,풋 프레임

헤드 프레임과 풋 프레임으로 이루어지고 고강도의 복합ABS 소재로 일체형으로 제작하고 원‐터치 탈. 부착방식으로 이루어지며, Lock장치로 걸림고리가 부착되어야 한다.

(7) 사이드 레일

① STS 304 27종(KS D 3536) Φ25.4mm × 1.1t의 재료를 절단하여 800(L)×500(H) 규격으로 밴딩하여 이음부분은 1곳이 되도록 하여 360˚  ALL용접하며, 용접부위는 기존결과 동등하도록 표면처리 한다.

② 사이드레일 집은 일체형으로 이루어져야 하며 다이케스팅 재질로 금형에서  제작하고 사잇대는 4개를 설치하며, 2개는 사이드 레일집에 삽입되어야  한다. 사잇대 고정방법은 조립식이 아닌 알곤용접으로 견고하게 제작한다.

③ 사용시 소음을 줄이기 위하여 사잇대 안내구 상. 하 부분에 충격방지용  사출 부품을 삽입 조립되어야 한다.

④ LOCK장치는 ONE-TOUCH방식의 구조로 되어야 한다.

(원터치 사이드 구조로 이루어져야 한다. 4개가 사이드 1조를 이루는 구조이다.)

(8) 핸드 셋

머리, 다리판, 높. 낮이 각도를 조절하는 스위치로써 방수형을 사용하여야 한다.

(리모컨 거치대 포함)

(9) 하부프레임

일반구조용각형강관(KS D 3568) 30 × 50 × 1.4T의 파이프를 절단, 가공하여 사각틀을 만들고 바퀴를 장착할 수 있도록 32Φ파이프를 가공하여 사각틀 코너4곳에 용접하여 제작한다.

(10) 바퀴

독일제 TENTE 6INCH 바퀴를 사용하고 TOTAL BRAKE SYSTEM으로 풋 프레임쪽 1곳에서 LOCK, UNLOCK을 동시에 수행되도록 제작되어야 한다. 침대의 이동시 직진도를 유지하기 위하여 바퀴 4개중 1개는 직진 안내용으로 되어있어야 한다.

(11) 폴대

STS 304 Φ15.8x1.2t 파이프를 1300mm(L) 길이로 절단후 ABS 사출물을 고리형태로 제작하여 상부에 부착한다.

(12) 매트리스

커버 : 방수,통풍,향균 처리가 되어야한다.  4방향으로 늘어나야하고 복원성이 뛰어나야한다

매트리스 : 욕창 방지 기능, 압력분산, 충격흡수, 통풍, 체온유지, 무독성, 무휘발성, 세탁가능(섭씨95도), 소독가능(섭씨134도) 10년 이상 사용이 가능해야한다. (1910*820*120t)

식약청에 의료기기로 등록 되어있는 제품이어야 한다. (계약시 의료기 수입품목허가증을 제출해야한다)

(13). 몸무게 측정 및 각도측정 장치 :

① 몸무게 측정장치 : 침대마구리(풋 프레임 쪽) A번 잔넬 중간부분에 INDICATOR(표시장치)가 부착되어 있어야 하며, 침상프레임과 본체 프레임 사이 5곳에 로드셀 4개를 부착한다. 몸무게는 침상프레임 상부에 있는 무게만 감지 되도록한다.(사이드레일, 본체프레임, 풋 프레임등을 감지하지 않아야 된다.)

② 각도 표시장치 : 침대 전체기울기의 각도 및 등판, 넙다리판 각도를 별도로 나타낼 수 있  는 나타낼 수 있도록 3개의 각도감지 로드셀과 표시장치가 부착 되어    야 한다.

(14) 모 타(DC4 MOTOR) :

DC24V3Actuator를사용하고등판.다리판.높낮이,경사작동이 되어야하며각각 핸드스위치에 의하여 작동되게 하고 Mortor의 Power는 등판600N 다리판및발판 400N 높낮이 600N 경사600N 이 되어야 한다(독일Dewert  or  덴마크 Linak, 병원지정모터)

(15) 간호스위치 부착

220V 2구 콘센트를 장착한 구조로 모터를 장착할 수 있는 스위치가 풋쪽에 부착되어 있어야 한다.( 리모컨걸이대 포함)

(16) 핸드 셋

머리, 다리판, 높. 낮이 각도를 조절하는 스위치로써 방수형을 사용하여야 한다.(리모컨 거치대 포함)

(17) 도장

제품의 산화부식을 방지하기 위하여 탈지, 피막, 수세, 건조를 한 후 분체도료를 이용하여 정전도장을 하여 200℃ 상온에서 30분간 건조 하여야 한다.

3). 품질상태

1. 사용상 해로운 균열, 찌그러짐 등의 표면결함이 없으며 견고해야 한다.

2. 각 부분의 작동상태는 원활하여야 하며 이상이 없어야 한다.

4) 기 타

1. A/S 기간은 3년으로 하며 운반, 보관, 취급부주의에 의한 손상 및 파손은 유상처리 한다.

2. 상기에 언급되지 않은 사항에 대해서는 계약 시 당사자 간의 협의에 의하여 조정할 수 있다.

■ 주요 구성부품 목록

NO	부 품 명	규 격	수 량	비 고
1	원터치사이드레일	슬라이드 타입	4조	한면이 2조
2	헤드 프레임	--	1개	PP
3	풋 프레임	--	1개	PP
4	모 터	4,000(N), 6,000(N)	4개	병원 지정모터
5	핸드 셋	10Buttons	1개	방수형
6	바 퀴	TOTAL BRAKE 6Inch(TENTE)	4개	TENTE(독일제)
7	리모컨걸이대		1개
8	식탁		1개
9	간호사스위치		1개	콘센트 포함
10	메트리스		1개	욕창예방용(덴마크
11	폴대 및 폴대꽂이		1조

병실용 침대 사양서(2군)

Ⅰ. 규 격

2,070(L)×830(W)×360(H),내경(침상 판넬 기준)

2,120(L)×920(W)×440(H), 외경 /매트리스 높이 포함 기준 (허용공차 : 각 부위 공차 ± 20㎜)

Ⅱ. 구조 및 형상

Ⅲ. 재료 및 제원

1. 몸체 프레임

냉간압연강판(KS D 3512) t2.0mm의 재료를 전개치수로 N.C.T.가공하여 절단, 계단식의 형태가 아닌 (ㄷ)자형태의 절곡공정을 통하여 사이드 프레임을 만들고, 프레임 4면 모서리에 헤드, 풋 프레임을 탈, 부착 방식으로 조립할 수 있도록 STEEL SHEET PLATE t3.0mm을 절단 가공하여 자동 ROBOT CO2용접하여 견고한 구조로 제작한다.

2. 침상판넬

와이어메쉬 타입으로 제작한다. 6Φ환봉을 60mm 간격의 정사각형 형태로 절단하여 결합부분은 스포트 용접 또는 CO2전기용접으로 한다.

3. 헤드, 풋 프레임

플라스틱 소재를 성형하여 원판으로 제작하고 환자식별이 용이한 길이 100mm이상의 명찰꽂이가 있으야 하며 색상은 아이보리색으로 한다.

4. 식탁

1) 식탁판은 830(L)×380(W)×25(H) 크기로 ABS사출성형하여 두 개의 판을 저주파로 결합하여 제작 하고 가장자리 테두리는 턱이있어야 하며, 우측상단부에 물컵의 자리에 음각으로 약간들어가는 형상이 있으며, 식탁면은 매끈하게 제작되어 이물질이 묻었을때 잘 닦이는 구조로 되어 있어야한다.

2) 식탁을 손으로 잡을 수 있도록 좌, 우 대칭으로 헤드, 풋프레임 손잡이홀과 같은 모양으로 형성되어야 한다.

3) 식탁받침부는 다이케스팅 금형으로 제작한 부품을 사용하며, 고정은 4Φ사라 피스로 6개씩 12개로 체결하고  식탁지지대는 Φ25.4mm × 1.5t  STS 304 27종(KS D 3536) 파이프를 사용하여 조립한다.

4) 식탁은 후레임 위로 설치가 되며 지지대 홀더는 평철을 후레임에 용접하여 특수제작된 핀 형태의 부싱을 부착하고 고정장치의 부식이나 먼지의 낌을 방지하기 위해 프라스틱 캡을 덪씌운다

5. 침대다리

일반 구조형 각형강관(KS D 3568) 40x40x1.4t와 20×40×1.4T이상을 사용하여 제작하고 침상본체에 볼트조립식으로 하며, 접합부위는 CO₂용접을 하여 견고하고 튼튼하게 제작한다. (하단의 부위는 고무바킹으로 견고하게 부착한다.)

6. 충격범퍼

헤드, 풋 프레임 꽂이 하부 4곳에 PE 재질로 된 원형 범퍼를 부착하여 이동 장애물로 인한 충격을 흡수할 수 있도록 되어야 한다.

7. 매트리스

두께 80mm의 마블 스폰지와 쟈크 및 신축성이 좋은 구로완 레쟈를 사용하여 제작을 하고 측면에 환자가 누웠을 때 공기가 밀리는 것을 방지하기 위하여 시트커버 측면에 공기구멍(2곳 이상)을 만들어야 한다.

8. 도장

제품의 산화부식을 방지하기 위하여 탈지, 피막, 수세, 건조를 한 후 분체도료를 이용하여 정전도장을 하여 200℃ 상온에서 30분간 건조하여야 한다.

Ⅳ. 품질상태

1. 사용상 해로운 균열, 찌그러짐 등의 표면결함이 없으며 견고해야 한다.

2. 각 부분의 작동상태는 원활하여야 하며 이상이 없어야 한다.

상두대 규격서(2군)

1. 품 명 : 병실용상두대(SFW-100-1)

2. 규격 : 450(W) x 400(D) x 750(H)

3. 색상 : Pastel Oak(파스텔 오크)

4. 제작사양

가. 상판

상판은 ABS수지계열로 처리하여 두께를 30t로 한다. 내부판은 18mm Paticle Board로 한다.

나. 몸체

15mm Paticle Board 단면 Pory Melamain 처리하여 재단면은 0.5mm 연질 엣지 처리한다.

다. 뒷판

두께 3.5mm MDF 단면 Pory Melamain마감 처리한다.

라. 서랍

15mm Paticle Board로 틀작업하여 행정 300mm의 아연도금된 Ball Rail을 장착한다.

마. Door

15mm Paticle Board 단면처리하여 재단면은 2.5mm Pvc경질 엣지처리하고  모서리면은 마감처리하여 각을 없애고 부드럽고 안전하게 한다.

바. 경첩

경첩은 120도용 크롬 도금된 스프링 경첩을 사용하여 목재용 나사로 고정한다.

사. 장식받침

장식바딤은 두께 5mm 플라스틱 장식받침을 사용한다.

아. 손잡이

손잡이는 홀간격 96mm의 알루미늄재질의 금속 다보를 사용한다.

자. 다보

다보는 6mm의 알루미늄 재질의 금속 다보를 사용한다.

차. 조립방법

전체적인 조립방식을 미니픽스를 사용한 내부조립방식으로 외부면의 나사자국이 비치지 않도록 마감처리하고 뒷판은 홈파기하여 이탈을 사전에 방지한다. 일부분은 나사조립한다.

* 이상의 기준으로 적용하되 협의된 내용이 품질 상승의 이유로 제작사양이 변경될 수 있음 *