제품 규격서

관세분류번호 HSK.NO	품목번호 Item No	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
9022.14.1090		차량용 디지털 일반촬영 장비	시스템	3

A. 특징

1. 고주파 인버터 X-ray  발생장치는 이미지 재현성이 우수하다.

2. 자가 진단 에러 표시 기능이 있다.

3. 사용목적에 맞는 촬영조건 메모리 기능이 있다.

4. 컴팩트한 디지인으로 좁은 공간에서도 설치 가능하다.

5. 14 x 17" FPD를 이용하여 보다 선명한 영상 획득이 가능하다.

6. AED를 이용하여 다양하게 FPD 를 활용할 수 있다.

B. 구성

1. 인버터 방식 고주파X-선 발생장치 : 1세트

2. X-ray 관구 : 1세트

3. X-ray 촬영 테이블 : 1세트

4. 바닥지지형 X-ray 관구 지지대	: 1세트

5. X-ray 버키 스탠드 : 1세트

6. 조사야 조절장치 : 1세트

7. 영상획득장치 : 1세트

8. 고압케이블 :	1세트

9. 파워 서플라이 유닛(P.S.U) : 1세트

C. 사양

1. 인버터 방식 고주파X-선 발생장치

1) 방식 : 고주파수 인버터 방식

2) 고출력 : 40kW

3) 관전압 : 40 - 125kV

4) 관전류 : 10 - 500mA

5) mAs 범위 : 0.1 - 630mAs

6) 조사시간 : 0.001-10sec

7) 자가 진단 기능 : LED 애러 코드 표시

2. X-ray 관구

1) 최대 kVp 정격 : 125 kVp 또는 그 이상

2) 초점 사이즈 : 1.0 x 2.0mm 또는 그 이하

3) 양극 열용량 : 140kHU 또는 그 이상

3. X-ray 촬영 테이블

1) 천판 사이즈 : 620 x 1,500 x 700mm 또는 그 이상

2) 천판에서 필름까지 거리 : 75mm 또는 그 이하

3) 촬영 필름 사이즈 : 8" x10" ~ 14" x 17" 또는 그 이상

4) 버키 이동 거리 : 530 mm 또는 그 이상

5) 그리드 운동 : 모터 구동

6) 그리드 격자비와 밀도 : R=8:1,  N=85 lines/inch 또는 그 이상

7) 장치고정 방식 : 전자석 잠금 장치

4. 바닥 지지형 X-ray 관구 지지대

1) 구조 : 천정 - 바닥지지 레일식

2) 발란스 : 웨이트 발란스

3) 상하 이동 거리 : 731-983mm 또는 그 이상

4) 좌우 이동 거리 : 1,000mm 또는 그 이상

5) 전후 이동 거리 : 737-992mm 또는 그 이상

6) X-ray 회전 각도 :  ±180°

5. X-ray 버키 스탠드

1) 버키 유닛 - 필름간 거리 :  45mm 또는 그 이하

2) 구조 : 상하 이동 방식

3) 촬영 필름 사이즈 : 8 X 10″～14″X 17″ 또는 그 이상

4) 상하 이동 거리 : 400 - 1.660mm 또는 그 이상

5) 장치 고정 방식 : 전자석 잠금 장치

6) 그리드 운동 : 모터 구동

7) 그리드 격자비와 밀도 : R=8:1,  N=85 lines/inch 또는 그 이상

6. 조사야 조절장치

1) 구조 : 수동 개폐 조절 방식

2) kV 범위 : 150kVp

3) 최대 X-ray 조사야 : SID at 65cm less than 35cm × 35cm

4) 최소 X-ray 조사야 : SID at 100cm less than 5cm × 5cm

5) X-ray 조사 회전 : ±180°

6) 크기 : 183W × 183D × 179H mm

7. 영상획득장치

1) 이동형 검출기

- FPD 방식 : 간접변환 방식 (A-si / CsI 방식)

- FPD 타입 : 무선 디텍터

- 픽셀 수 : 2,560 X 3,072 Pixel 또는 그 이상

- 영상 사이즈 : 36cm x 43cm (14" x 17")

- 픽셀 피치 : 140㎛ 또는 그 이하

- 무게 : 2.9kg 또는 그 이하

- 자동 노출 획득 (Automatic Exposure Detector) 가능

- 영상 처리 14 bits 또는 이상

- 이미지디스플레이 : 5 sec 이하

2) 워크스테이션 시스템

- 운영체계 : Windows 7 Professional 32bit Korea 또는 이상

- CPU : Intel Core i5-2500 Processor 또는 이상

- 메모리	: 4GB PC3-10600  또는 이상

- 하드용량 : 1TB 7200RPM SATA-6G 1st 또는 이상

- 모니터 : 19" Touch LCD type 또는 이상

8. 고압 케이블

1) 케이블 직경 : 16.5mm

9. 파워 서플라이 유닛 (P.S.U)

10. 디텍터 케이스

D. Remarks

1. 설치 사항 : 계약자는 장비 설치함에 모든 책임을 진다.

2. 보증 사항 : 장비 보증기간은 장비 설치 후 3년간으로 한다. (단, 소모품 제외)

3. 원활한 장비 관리를 위해 대구, 경북관내에 지사를 두고 서비스 인원이 최소 2명이 상주하여야 한다.

4. 서비스 일관성을 위해 엑스레이 시스템과 영상획득 장치가 동일한 회사 제품이어야 한다.