구 매 규 격 서(1군)

품목번호	품명	단위	수량	비고
41111804	초음파진단기	System	1

A. 특징

본 장비는 초음파 관련 진단을 위한 아래와 같은 기능을 기반으로 운영되는 초음파 장비입니다.

1. Tissue Harmonic 이미지

2. 진보된 컬러 도플러와 스펙트럴 도플러 기술

3. MultiHertz 다중 주파수 기술

4. SieClear 컴파운딩 기술

5. Hanafy Lens 트랜스듀스 기술

B. 사양

1. 일반 정보

1) 모니터

- 멀티싱크 17 인치, Flat Panel Display 모니터 또는 이상

- 해상도1024 x 768 픽셀 표현 또는 이상

- 각도 조정가능(위로 10도, 아래 65도 조정 및 좌 우 160도 회전 가능)

2) 하드 드라이브

- 내장된 160 GB 하드 드라이브 또는 이상

- 최대 150,000 이미지 저장 용량 또는 이상

3) CD/DVD R/W 드라이브

- 650 MB 용량의 CD/DVD읽기/쓰기 가능

- 이미지, 보고서 그리고 측정을 포함한 환자 스터디 자료의 저장 지원

- 환자 스터디 크기에 관계없이 이미지 저장 용량 가능

2. 조작/영상 모드

- 2D 이미지 상에서의 펀디멘탈 그리고 하모닉 모드

- 동작 모드

- 칼라 도플러 속도 측정 모드

- 파워 도플러 모드

3. 2D 이미지 모드

- 모든 디지털 2배 신호 처리 속도와 함께 프레임 레이트 최대 1172 fps 가능

- 하모닉, 칼라 도플러를 포함한 5개의 중심 주파수를 가진 멀티 헤르쯔 주파수

- 최대 디스플레이 깊이: 30cm

4. 도플러 모드

- 모든 배열 이미지 트랜스듀서 에서 사용 가능

- 트랜스듀서 마다 2개 이상의 주파수 선택

1) 파워 도플러 이미지

- 모든 배열 이미지 트랜스듀서 에서 사용 가능

- 모든 혈관 배열 트랜스듀서에서 좌/우 빔 각도 조절 가능

- 트랜스듀서 마다 2개 이상의 주파수 선택

2) 칼라 그리고 파워 도플러 영상

- 2D/칼라 모드, 스플릿 2D-2D/칼라 모드

- 실시간 듀얼 2D/칼라 모드

- 2D/칼라/도플러 모드

5. 도플러 측정, 일반 측정 그리고 계산

- 정지, 실시간 그리고 시네 리플레이 이미지 상에서의 다중 커서 적용

- 수축/이완 비율 (S/D)

- 가속도/감속도

- 측정 후에 도플러 각도 수정

6. 적용 분야

- 복부

- 신장

- 산과/부인과

- 심장

- 혈관 (C-Vas, P-Vas, 정맥)

- 미세 혈관 (유방, 고환, 갑상선)

- 근골격

- 심장

- 직장

C. 구성

1.  본체	: 1

2.  Tissue Harmonic 이미지 기술	: 1

3.  Synthetic Aperture 기술 : 1

4.  칼라 도플러 에너지 : 1

5.  MultiHertz 다중 주파수 기술 : 1

6.  Hanafy lens 트랜스듀서 기술 : 1

7.  Tissue grayscale 최적화 기능(TGO) : 1

8.  SieClear 컴파운딩 기능 : 1

9.  Virtual Format 기술 : 1

10. Quick Start 옵션 : 1

11. CH5-2 트랜스듀서 : 1

12. VF13-5 트랜스듀서 : 1

13. EC9-4 트랜스듀스 : 1

14. DICOM 3.0 : 1

15. 작동 설명서 : 1

D. 비고

1. 보증기간 : 장비 설치 완료 후 2년

구 매 규 격 서(2군)

관세분류번호 H.S.NO.	품목번호 Item NO.	품목및규격 Description	단 위 Unit	수 량 Quantity
		건식생화학분석기	SET	3

A. 특징

1. 본 기기는 혈장 또는 혈청이 고상, 다중 시약 스트립과의 반응으로부터 빛의 굴절을 분석함으로 수분안에 양적인 결과가 Test 되어지고 프린트가 되는 작은 분석기이다.

2. 자동 샘플러가 설치되어 있고, 한 개의 스트립으로 6개의 PARAMETER를 측정할 수 있고 동시에9PARAMETER를 측정할 수 있으며, 샘플링에서 데이터가 프린트 나올때까지 완전자동으로 수행할 수 있다.

3. 내장되어 있는 테스트 모듈은 조절장치에서 버턴을 누르기만 하면 자동적으로 테스트가 수행되어 지도록 프로그램이 짜여져 있다.

4. 단일한 다층구조로 되어있는 시약스트립은 엷은 고상 시약스트립층으로 되어있고 싱글형, 멀티형스트립으로 선택할 수 있다. 멀티시약스트립은 간기능, 심장기능, 심혈관기능, 응급, 일반스크리닝(Ⅰ,Ⅱ)을 측정할 수 있다. 시약스트립은 냉장보관이며 바코드에 의해서 조절되어진다.

5. 칼리브레이션 샘플분석은 Identical Producer에 의해 수행된다.

6. 측정가능 온도선택(25℃/30℃/37℃)과 선택단위(IU/L,KA,etc)

7. End-Point 측정과 Reaction Rate 측정방식이 한기계안에서 이루어진다.

8. 마그네틱 카드로 쉽게 칼리브레이션을 수행할 수 있다.

B. 사양

1. 측정항목

1) Single - Type

Glucose, Uric Acid, BUN, Total Cholesterol, Total Bilirubin, AST/SGPT, TG, Hb, Total Protein, ALB, Ca, LDH,   CPK, ALP, GGT, AMY, CRE, HDL-CHO, Phosphoruse, Mg, Fractozamine.

2) Multi - Type

Liver    (GOT. GPT, LDH, ALB, TP, T-BIL)

일반1  (GOT, GPT. BUN. GLU.   T-Chol. T-BIL)

일반2  (TG. UA. TP. ALB. LDH.   Ca)

2. 샘플분주장치 : 내장된 분주기에 의한 분주

3. 샘플량 : 4-6ul미만

4. 반응시간 : 2-4분미만

5. 동시측정가능 : 6가지기능(6Single-Typereagentoronemulti-typereagent 또한 single과multi-type을 연속으로 9가지까지 가능함)

6. Centrifuge 내장 : 따로 혈청분리를 할 필요가 없다.

7. 반응온도 : End-Point  Assay : 37℃

Reaction Rate Assay : 25℃/30℃/37℃

8. 가동준비시간 : 10분이내(실내온도는25℃)

9. 화면 : LCD화면

10. Q.C.관리가능

11. Methodology and  reading range

ITEM	METHODOLOGY	READING RANGE
Glucose	End Point Assay	20 - 450mg/dl
U.A.	End Point Assay	1 - 20mg/dl
T-Cho	End Point Assay	50 - 400mg/dl
T.G.	End Point Assay	25 - 500mg/dl
Hb	End Point Assay	3 - 25g/dl
T-Bil.	End Point Assay	0.2 - 25mg/dl
T-Pro.	End Point Assay	2 - 11g/dl
Alb.	End Point Assay	1 - 6g/dl
Ca	End Point Assay	3 - 20mg/dl
HDL-Cho.	End Point Assay	10 - 200mg/dl
IP	End Point Assay	0.5 - 20mg/dl
Mg	End Point Assay	0.2 - 6mg/dl
Creatine	Reaction Rate Assay	0.3 - 40mg/dl
BUN	Reaction Rate Assay	5 - 200mg/dl
GOT	Reaction Rate Assay	10 - 1000IU/I
GPT	Reaction Rate Assay	10 - 1000IU/I
LDH	Reaction Rate Assay	100 - 4000IU/I
CPK	Reaction Rate Assay	50 - 2000IU/I
Amy	Reaction Rate Assay	10 - 800IU/I
GGT	Reaction Rate Assay	10 - 1500IU/I
ALP	Reaction Rate Assay	50 - 1500IU/I
FRA	Reaction Rate Assay	50 - 100μmol/L

C. 구성

1. 건식생화학분석기

2. Single Rack

3. Serum Cuvette

4. Whole Blood Cuvette

5. Micro Tip

6. 사용설명서

D. Remark

1. 사용자가 원하는 장소, 일시에 설치

2. 설치 후 2년간 보증

구 매 규 격 서(2군)

관세분류번호 H.S.NO.	품목번호 Item NO.	품목및규격 Description	단 위 Unit	수 량 Quantity
		요화학분석기	SET	3

A. 특징

1. 본 장비는 자동으로 뇨성분을 분석하는 기기이다.

2. 반영구적 LED광원에 의한 이중 파장의 반사율을 이용해서 측정함으로서 높은 재현성과 내구성을 가진다.

3. 흡입소음이 없이 작동된다.

4. 결과 출력은 반정량과 농도수치를 동시에 프린트한다.

5. 아주 정밀한 온도보정 기능이 있어 주위 온도변화에 영향을 받지   않는다.

6. 뇨샘플 내에 테스트 스트립을 묻힐 순간을 화면상에 알려준다.

7. 비정상적인 결과 프린트 출력 시 표시한다.

B. 사양

1. 측정항목 : 하나의 Sample로 Glucose, Protein,   Bilirubin, Urobilinogen, pH, S.G. Blood, Ketone, Nitrite, Leucocyte를   동시측정.

2. 측정파장 : 3가지 LED파장 (565,622,755)

3. 측정원리 : 전용시험지이 색깔반응에 의한 반사법.(이중파장 반사측정법)

4. 검사시험지 : Aution Sticks

5. 처리속도 : 시간당 60검체이상

6. 데이터 저장용량 : 100검체 이상

7. Display 가능 : 화면상에 환자결과치 표시가능.

8. 프린터 분석기능 : 가능(탈부착 분리 가능)

9. 건전지 사용 : 가능.

10. 광원 : LED

11. 화면 : LCD 화면

12. 온도에 따른 보정기능 : 가능

13. ID 입력 : 가능

14. Interface : RS232C

15. 사용가능온도 : 10-30℃

16. 전원 : AC Adapter

C. 구성

1. 분석기 : 1세트

2. 프린터 : 1대

3. 전용 스트립 (10Parameter)

4. 사용설명서

D. 참조

1. 장비설치와 조작교육은 사용자가 지정한 장소 내 계약상 의무조건을 다하여 시행한다.

2. 장비에 대한 하자보증은 2년으로 하며 검사실행에 차질이 없도록 다한다.

구 매 규 격 서(2군)

관세분류번호 H.S.NO.	품목번호 Item NO.	품목및규격 Description	단 위 Unit	수 량 Quantity
9027-80-2090		전자동혈구계산기	SET	3

A. 특징

1. CBC를 비롯, 백혈구3종 감별계산을 실시할 수 있는 전자동 혈액학분석장비이며 시간당 60검체를 처리 가능하다.

2. 백혈구, 적혈구, 혈소판을 측정하기 위해서는  전기적 Impedance 방법을 사용하며, 헤모글로빈 검사를 위해서는 Absorption spectrophotometry 방법을 사용한다. 소요되는 검체량은 초소량이며( 9.8ul) 이를 통해 검체량이 적은 소아검체를 검사시에  유리하다.

3. 장비 크기가 작아 작은 검사 공간에도 설치 가능하며 또한 무게가 가벼워 장비를 이동하기에 편리하다.

4. 매우 적은 시약을 소모하며 이로 인해 검사후 시약이 배출량이 적어 친환경적이며 시약 관리가 쉽다.

5. 적은 부품을 사용하면서 견고한 디자인으로 설계되어 년 1회의  service call을 보임.

6. USB를 통해서 eQC를 쉽게 수행함으로서 정도관리를 보다 효과적으로 쉽게 수행할수있다.

7. 장비는 수리하기가 쉽고 적은 장비 maintenance을 수행한다. 일일, 주별 maintenance는 수행하지 않으며 월에 한번 수행한다.

8. 프로그램은 사용하기 편리하도록 되어 있으며 Touch 스크린으로 되어 있어서  누구나도 쉽게 장비를 사용할 수 있도록 해 준다.

9. 시약은 사용하기 쉽게 색깔로 구분되어 있으며 이에 대한 정보는 바코드를 통해서 입력된다.

10. 검체Probe는 혈액 병원체에 대한 노출을 최소화하기 위해서 자동적으로 세척이 된다.

11. 장비에는 표준장치로서 손으로 들 수 있는 바코드 스캐너를 장착하고 있다.

B. 사양

1. 검사항목 : WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, PCT, MPV, LYM %, LYM #, MID %, MID#, Gran%, Gran#.

2. 표시하는 히스토그램 : RBC, WBC, PLT

3. 검사원리 : RBC, WBC, PLT: Electronicimpedance

:HGB:AbsorptionSpectrophotometry

4. 검체요구량 :  9.8 uL of whole blood  without predilution

5. 사용시약 : 3 reagents ( Cyanide  free lyse, Diluent, Cleaner )

6. 희석배수 : WBC,HGB‐1:244

:RBC,PLT‐1:1,500

7. 장비크기 : 35cm x 25cm x 35cm  (H:W:D)

: Weight : 9 kg ( without  on-board reagents )

8. 화면 : Touch Sensitive LCD  Monitor

9. 정도관리 : 6 control files, 100  runs per file

: Levey-Jennings graphs,  eQC online peer review program

10. 칼리브레이션 : semiannually

11. 데이터저장 : 1,500results  and USB

12. 인터페이스 :  RS 232 interface Standard installation

13. 전원 : 110/220VAC,60Hz

C. 장비구성

1. Analyzer with Hand-held  barcode : 1 ea

2. Operatormanual : 1 ea

3. Weste tubing and straw : 1 ea

4. Diluent tubing with Cap : 1 ea

5. Grease : 1 ea

6. Power code : 1 ea

7. Aspiration probe : 1 ea

D. 특이사항

1.장비 설치 후에는 2년의 warranty  service가 제공됩니다.

구 매 규 격 서(2군)

관세분류번호 H.S.NO.	품목번호 Item NO.	품목및규격 Description	단 위 Unit	수 량 Quantity
		생물현미경	SET	3

A. 특징

1. 연구 및 일반적인 실습용

2. 대물렌즈와 대안렌즈가 무한광학 시스템으로서 색수차를 없애   시야주변이(100%) 변색되지 않음

3. 본체의 부식방지

B. 사양

1. 배율 : 40배에서 1000배

2. 초점거리 : 60mm

3. 대물렌즈홀더 : 베어링이 내장된 전면 방향의 4구경

4. 초점장치 : 미동나사 : 1회전당 0.2mm

조동내사 : 1회전장   37.7mm

최소이동거리 : 2마이크론(왼쪽   미동조정손잡이 사용)

조동 토크의 조정가능

재물대 이동손잡이와 미동․조동나사의   위치가 일치하여 신체에 편안함

5. 이안경통 : 쌍안경 타입.

가능기울기 : 30˚

눈간조절거리 : 47-75   mm

360˚ 회전가능

6. 사각형 재물대

사각형 재물대이며 216×150mm의 크기,  X/Y축 조정나사를 이용하여 78×54mm 이동가능

7. 조명장치 : 센터링된 6V-20W

8. 대물렌즈 : 색수차를 없앤 무한광학 시스템

4배(개구수:0.10, 작동거리:25mm)

10배(개구수:0.25, 작동거리:6.7mm)

40배(개구수:0.65, 작동거리:0.6mm)

100배(개구수:1.25, 작동거리:0.14mm) 오일타입

9. 대안렌즈 : 10X 색수차를 없앤 렌즈와 디옵터 조정이 가능한 무한광학 시스템

10. 집광기 : Abbe 타입의 집광기(개구수:1.25)

11. 전원 : 220V, 60Hz

C. 구성품

1. 기본장치(220V)

4구경 대물렌즈 홀더, 필드렌즈가 제공된 할로겐 조명장치, 할로겐램프 6V-20W

2. 이안경통

3. 접안렌즈 10배

4. Abbe 집광기, 개구수 1.25

5. 대물렌즈 4배, 10배, 40배, 100배

6. 할로겐 램프 6V-20W

7. 먼지덮개

8. 블루필터

9. 전원코드

D. 비고

1. 설치 및 교육은 제조사에서 교육받은 엔지니어에 의해 무상으로 실시한다.

2. 설치 후 1년간 하자보수가 제공되어야 한다.

구 매 규 격 서(2군)

관세분류번호 H.S.NO.	품목번호 Item NO.	품목및규격 Description	단 위 Unit	수 량 Quantity
8421.19.1000		탁상형원심분리기	SET	3

A. 특징

1. 원-칩  마이크로 프로세서로 제어되는 탁상형 원심분리기입니다.

2. 속도를 상대 원심력(RCF)으로 설정할 수 있으며 제어 및 디스플레이도 가능합니다.

3. 프로그램, 속도, 시간, 상대원심력을 디지털 디스플레이 가능합니다.

4. 프로그램을 최대 10개까지 설정할 수 있으므로 반복 실험 시 사용자의 실수를 최소화 시킵니다.

5. 하이토크  DC모터를 장착하였으므로 수명이 반영구적이며 소음이 없습니다.

6. 브러쉬 교환이 용이합니다.

7. 3단계로 가속과 감속이 가능합니다.

8. 알람기능 : 과속, 이상진동, 도어열림

B. 사양

1. 최대회전수 :4,600rpm

2. 최대상대원심력 : 2,082g

3. 최대허용용량 : 15ml×6

4. 온도조절 : 공냉식

5. 타이머 : 99분

6. 감속시간설정 : 3단계

7. 프로그램설정 : 10종류 프로그램

8. 디지털디스플레이 : 회전수, 원심력, 시간, 프로그램, 브레이크

9. 적용모터 : 하이토크 DC 모터

10. 전원 :  220V, 60Hz, 단상, 0.5Kw

11. 규격 :  270W×358D×285H/mm

12. 무게 : 14kg

C. 기본악세서리

1. 앵글로터 : 1 set

2. 최대회전수 : 4,600 rpm

3. 최대원심력 : 2,082 x g

4. 최대허용용량 : 15ml x 6 tubes

5. 사용설명서

D. 참고사항

1. 공급회사가 제품의 설치 및 작동에 대한 설명 및 테스트를 수행합니다.

2. 2년간의 제품보증기간 및 무상서비스 기간을 제공합니다.

3. 사용설명서 1부씩 제공합니다.

구 매 규 격 서(2군)

관세분류번호 H.S.NO.	품목번호 Item NO.	품목및규격 Description	단 위 Unit	수 량 Quantity
		롤러믹스	SET	3

A. 특징

1. Roller가 동시에 S자 형태로 회전하므로 단시간 내에 여러 개의 시료가 균일하게 혼합됨.

2. 특수 재질의 Roller를  사용하여 미끄럼 방지 및 요염물질 제거가 용이함.

3. 외관이 미려하며,특수기어를 사용하여 저소음의 구현과 모터의 장시간 사용을 가능케 하였음

4. 스테인레스 판을 사용하여 유지  관리가 용이함.

B. 사양

1. Model : 205RM

2. Roller수 : 5EA

3. 회전수 : 40RPM

4. 크기(m.m) : 220 ×480 ×110

5. 무게 : 4.5Kg

6. 소비전력 : 12W

7. 전원 : AC 110/220V,  50/60Hz

구 매 규 격 서(3군)

품 목 HS NO	품명 및 규격 (Description)	단 위	수 량	예정금액
	초음파 골밀도측정기	System	3

A. 특성

1. 골다공증진단시 인체에 유해한 X-ray대신 무해한 초음파 (Ultrasound)를 이용하여 종골부위를 (Calcaneous) 진단하는 기능이어야한다.

2. Operating시 물(Water)을 사용하지 않는 완전건식(Dry)으로 사용한다.

3. 촬영시간은 10초에 측정이 이루어져야한다.

4. 측정시 필요한 음파전달 매질을 물(Water)이 아닌 오일이 함유된 젤(Gel)을 이용함으로서 정밀도(Precision)를 높일 수 있어야한다.

5. 장비의 Operating시 환자의 종골너비를 측정할 수 있어야한다.

6. 장비에 일반컴퓨터를 연결 및 분리가 가능하며 노트북컴퓨터도 연결 가능하여야한다.

7. 이동검진이 가능한 Portable 장비로서 장비운용이 되어야한다.

8. 환자의 결과값은 BMD, Stiffness, SOS, BUA등 4가지로 나온다.

9. 장비성능 및 임상적인 Data값을 신뢰할수 있도록 FDA 510K 인증을 획득한 장비이어야 한다.

10. 한국인의 표준치값이 (Korean Reference) 내장되어야한다.

B. 사양

1. Computer Configuration

. Embeded Microprocessing CPU.

. Thermal Printer.

* Pentium Note Book Computer

* Laser jet Printer

2. System Configuration.

. Sahara Scanner.

. Power Cord.

. QC Phantom.

. Coupling Gel.

. Positioning Aid.

. Instruction Manual.

3. Working Voltage : 220Volt. 60Hz.

C. 보증기간 (Warranty)

1. 제품이상에 대한 무상보증기간은 2년으로 한다.

구 매 규 격 서(4군)

관세분류번호 H.S.NO.	품목번호 Item NO.	품목및규격 Description	단 위 Unit	수 량 Quantity
		디지털무산동 안저카메라	SET	3

A. 특성

1. 5.7 인치 TFT tiltable LCD 모니터, 특별한 optic system, CCD 카메라는 선명한 명암을 갖춘 고화질의 망막 촬영을 가능케 합니다.

2. 노이즈를 대폭 줄임으로써 최소의 플래쉬 노출로 망막 촬영이 가능해져 환자의 불편을 최소화 하였습니다.

3. Auto-tracking과 Auto-focus 기능으로 안구추적이 가능하여 각막중심을 보다 쉽고 빠르고 정확하게 찾을 수 있으며, 조이스틱 조작 없이 각막 중심에서 망막으로 자동 전환되고 자동측정(Auto-shooting) 되므로 촬영 시 마다 최상의 이미지를 얻을 수 있습니다.

4. 일반적인 최소 동공 지름 4.0mm 보다 작은 환자의 경우 최소 3.7mm까지 작은 동공 지름을 감지하여 촬영 할 수 있으므로 작은 눈동자를 갖은 동양인 환자들에게 보다 편리하고 쾌적한 검사를 할 수 있습니다. 또한, 촬영에 요구되어지는 빛의 양이 적어서 환자의 눈부심이 거의 없습니다.

5. 눈 깜박임(Blink) 감지 기능은 눈 깜박임이 감지될 경우 자동으로 촬영이 중단되므로 재촬영의 시간과 노력을 절감할 수 있습니다.

6. Disk & cup 및 C/D area ratio 측정이 가능하다.

7. Panorama 기능이 있어 망막 주변부의 질환진단이 가능합니다.

B. 사 양

1. 카메라 타입 : 디지털 무산동 안저 카메라

2. 촬영 각도 : 45° (작은 동공 지름 모드: 37°)

3. 동작 거리 : 45.7mm (카메라 렌즈에서 각막까지)

4. 최소 동공 크기 : ∮4.0mm (작은 동공 지름 모드: ∮3.7mm)

5. 모니터 : 5.7인치 TFT tiltable color LCD

6. 환자보상 디옵터 : -33 to +35 D total

-33 to -7 D with "-" dioptric lens

-12 to +15 D with no dioptric lens

+11 to +35 D with "+" dioptric lens

7. Focusing 방식 : Infrared split bright target coincidence

(자동 / 수동, in -12 to +15 D 범위)

8. 광원

관찰용램프 : Halogen lamp 12V 50W with infrared filter

촬영용램프 : Xenon Flash lamp (최대 300 Ws)

9. Illumination 조절 : 17 단계

F1 (F4.0 + 0.7 EV) to F17 (F22 + 0.5 EV)

0.5 EV 단위

10. 내부 고시등 타겟 : LED (70points)

11. 화소수 : 18,000,000화소

12. Cannon 카메라 : EOS 550D

13. Auto Tracking 범위 : ±16mm (상하)

14. 수평 이동 : 40mm (전후), 85mm (좌우)

15. 수직 이동 : 32mm

16. 턱받침 이동 : 62mm (상하, 전동)

17. 인터페이스 : USB 2.0

18. 사용 전압 : AC100-240V ±10%, 50 / 60Hz

19. 소비 전력 : Normal 150 VA, 최대 300 VA

20. 크기 및 중량 : 280(W) X 505(D) X 507(H)mm / 25Kg

C. 구 성

1. 본체

2. 전원 코드

3. 먼지 덮개

4. 턱받침 종이

5. 턱받침 종이 고정핀

6. USB 케이블

7. 대물 렌즈 캡

8. 카메라 마운트 캡

9. Blower Brush

10. 전동테이블

11. 사용자 설명서

12. 컴퓨터 세트

13. DSLR 디지털 카메라

14. NAVIS Lite Image viewer(Software) 프로그램

D. 기타

1. 제품이상에 대한 무상보증기간은 2년으로 한다.

구 매 규 격 서(5군)

정부물품 분류번호	품목번호	품명 및 규격	단위	수량
		Blood Bank Refrigerators (혈액 냉장고)	EA	3

A. 특징

1. 초소형으로 제작된 포터블 형식의 냉장/냉동고입니다.

2. 별도의 Compressor 없이 FPSC(Free Piston Stirling Cooler) Cooling System을 구성되었습니다.

3. 일반 전원 없이 DC전원으로 작동 가능 합니다.

4. 이동 형으로 사용이 가능합니다.

5. 냉장고 내의 엔진은 친환경적이며 에너지 효율이 뛰어난 헬륨가스인 CFC Free 가스를 사용합니다.

B. 세부규격

1. 온도범위 : -20℃ ~ 20℃(온도 표시가 소수점 단위로 표시± 0.1℃)

2. 규    격 : 내부 220× 340× 310mm(D× W× H)

외부 350× 695× 460mm(D× W× H)

3. 용    량 : 25 Liter

4. 재    질 : (내부) All Stainless Steel

(외부) Plastic

5. 두 개의 Basket으로 구성

7. 자동제기 : L.E.D Control 온도제어기능

8. 온도기록장치 : Thermal Printer (알람내용도 Printer에 기록 가능)

10. Motor Engine : F.P.S.C Engine

11. Filter : Pre Filter

12. 냉    매 : Helium Gas

13. 전    원 : DC 12V

14. 라지에다과열 T/C

15. 전  원 : 220v, 60hz, 1Ph

16. 식품의약품안전청 품목허가제품 / KGMP/ ISO13485/ FDA/ CE품질 인증 회사제품

17. Warranty 2년

C. 구성품

1. 식품의약품안전청 제조품목허가서류 및 KGMP 적합인증서

2. Thermo type 기록용지 1년치 제공.

3. 냉장고 운용 설명서 1조

4. 의료기기 수리업 허가 신고증

구 매 규 격 서(6군)

관세분류번호 HSK.NO	품목번호 Item No	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
		전자동 혈압계	시스템	3

A. 특징

1. 다양한 선택 - 오른팔/왼팔 측정용 혈압계

2. 넓은 LCD화면을 통한 측정방법의 안내로 용이한 측정

3. 간단하게 작용되는 원터치 기능

4. 편안하고 정확한 측정을 위한 접이식 팔받침대

5. 음성 안내 프로그램 내장

6. 고속 프린터 장착 및 자동커터로 깨끗하고 신속한 프린트 출력

7. 응급 안전 장치 내장

10. LCD화면으로 최고혈압, 최저혈압, 혈압평가(혈압판정), 맥박수, 맥박패턴을 한눈에 볼수 있음

11. 인체감지용 근접센스에 의한 자동 ON/OFF기능, 절전기능

12. 후면모니터(옵션) 장착으로 혈압 측정 즉시 후면에서도 결과를 볼 수 있음

B. 기기사양

1. 측정방식 : 오실로메트릭

2. 표시방법 : 와이드 컬러 LCD디스플레이(사이즈: 7인치, pixel:800 x 480)

3. 측정 범위 : 압력 : 30-300mmHg, 맥박 : 30-240beats/minute

4. 정밀도 : 압력±3mmHg 혹은±3% , 맥박 : ±3%

5. 최소 눈금단위 : 1mmHg

6. 가압방법 : DC Motor

7. 커프형식 : 부드러운 Belt 식(혈압측정커프자동밴딩장치특허)

8. 가압시간 : 약 10초

9. 측정시간 : 약 33초

10. 프린트 : 써멀 고속 프린터

11. 전원 : 입력-AC 220V/110V,50/60Hz, 출력-DC12V,5A 아답터)

12. 소비전력 : 60VA

13. 작동범위 : 온도+10 C ~+40 C, 습도:95% 이하

14. 보관범위 : 온도-20 C ~+60 C, 습도:95% 미만

15. 자료전송 : RS-232C

16. 크기 : 463(W) × 324(D) × 276(H)mm

17. 무게 : 약 11Kg

18. 측정부위 : EASY X 900L(왼팔)/EASY X 900R(오른팔)

19. 결과항목 : 수축기/이완기/평균혈압,혈압평가(혈압판정)맥박,맥압,맥파패턴,누적데이터(카드옵션) 등

C. 기타

1. 의자(높낮이 조절가능)

2. 무상 A/S 2년

구 매 규 격 서(6군)

관세분류번호 HSK.NO	품목번호 Item No	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
		체성분분석기(신장계 포함)	시스템	3

A. 특징

1. 5인자를 사용한 생체전기 인피던스(B.I.A.) 측정법

2. 측정 방법 : 8개 접촉 전극을 이용한 4전극법

3. 주파수 범위 : 5kHz, 50kHz, 250kHz

4. 측정 부위 : 전신 및 부위별측정 (오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통),

5. 결과 항목 : 체수분량, 단백질, 무기질, 체지방량, 근육량, 제지방량, 체중, 표준체중, 체질량지수,체지방률, 신체연령, 기초대사량, 1일필요 열량, 체형평가, 신체5부위(오른팔,오른다리,왼팔,왼다리,몸통)의 근육량, 체지방량 및 평가, 체성분 변화, 조절가이드(체중, 체지방량, 근육량조절치, 조절목표, 주당조절, 조절기간, 식사처방칼로리, 운동처방칼로리), 내장지방면적, 내장지방레벨, 복부둘레, 복부비만율, 임피던스, 혈압(자원혈압계연동시) 기능사양

B. 특징

1. ID설정 : 영문, 숫자, 띄어쓰기 포함 20자 입력가능

2. 날짜/시간 : 현재 시간을 기기에 설정 가능

3. 배경음악 : 배경음악 on, off 기능

4. 음량 : 기기에서 나오는 측정 안내음성 및 효과음의 크기 설정 가능

5. 모드 설정 : 체지방계, 체중계 모드 설정 가능

6. 체중오프셋 :  체중계의 옷의 무게를 보정

7. 옷무게 보정 : 입고 있는 옷의 무게를 보정 가능

8. 인쇄 위치 : 인쇄 내용이 전용지에 맞도록 상하, 좌우 조절 가능

9. 로고 표시 : 결과지에 상호명, 주소, 연락처 기재 가능

10. 발판 / Body Pass : 발판전극 / 체성분 관리 프로그램 기본제공

11. 옵션사양 : 신장계(ioi 전용 초음파 신장계)

C. 기기사양

1. 측정 전류 : 280 ㎂

2. 소비 전력 : 60 VA

3. 공급 전력 : 입력(AC 100~240V, 50/60kHz),출력(DC 12V,5A)

4. 표시 방법 : 7인치 와이드 컬러 LCD

5. 입력 장치 : Key pad, PC remote control

6. 외부 인터페이스 : USB단자

7. 프린터 인터페이스 : USB단자(제조자 지정 프린터), 서멀프린터(옵션)

8. 장비 크기 : 400(W) x 735(D) x 890(H) ㎜

9. 장비 중량 : 약 10㎏ (본체)

10. 측정 시간 : 1분 이내

11. 측정 범위 : 100~950Ω

12. 입력 신장 : 100~200㎝

13. 측정 무게 : 10~200㎏

14. 입력 연령 : 5~89세

15. 사용 범위 : 온도 10~40℃, 습도 30~75%(noncondensing)

16. 보관 범위 : 온도 -20~60℃, 습도 95% 미만(noncondensing)

C. 기타

1. CARRY BAG TYPE A

2. 무상 A/S 2년