제품규격서

품목번호	품 명	규 격	단 위	수 량	제조국
	간섭파치료기	ICT 2인용	SET	2	국산

A. 특징

1. 2인용 치료기능

2. 자극출력 원리는 4000㎐ 정형파와 4000㎐+a 정형파를 간섭하여 변조주파수를 이용하는 것.

3. 변조주파수의 치료 주파수 범위는 1㎐～250㎐이다.

즉 기초주파수가 4000㎐～4250㎐까지 변화하는 것이다.

4. 주파수의 자동변환 및 간섭이 되어지는 위치를 이용 여러 가지의 자극모드를 만들었다.

5. 유럽식 파형과 일본식 파형을 변형하여 치료주파수.

6. 자동모드 및 수동모드.

- 자동모드: AUTO 1~AUTO 7(4000+α:1Hz ~ 100㎐ 가변)

- 수동모드: L1~L4(4000 +α: 1Hz ~ 250㎐ 고정주파수 )

7. MODE  파형.

- 파형선택 램프 : 모드파형이 선택되면 램프에 점등.

- MODE 파형 표시기 : MODE 1() : 연속출력 파형

- MODE 파형 표시기 : MODE 2() : 단속출력 파형

- MODE 파형 표시기 : MODE 3() : 단속출력 파형

- MODE 파형 표시기 : MODE 4() : 단속출력 파형

8. 진공압력을 자동 제어하는 조절기가 선택 : 1.5S, 2.0S,     2.5S, 3.0S, 4.0S, CON.

9. 2P 선택 : 각 ch의 진폭을 4ms 주기로 변조.

10. 펌프동작 제어모드

1) 흡입 - con : 연속흡입

- 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0s : 단속흡입

2) 배기 - 2.0s ± 10%

B. 사양

1. 전원  전압: AC 220V

2. 전격 주파수: 60㎐

3. 소비 전력: 60VA

4. 치수:  420(W)× 440(L)× 1015(H)mm

5. 중량: 31㎏

6. 전기충격에 대한 보호형식 및 정도:

1급 BF형 기기

7. 저주파 전류: 최고 80mA

8. 저주파 주파수: 4000㎐～4250㎐

9. 제로 스타트 안전장치

10. 과전류 안전장치

11. 출력전압 ; 110Vp-p

12. 흡입압력 24cmHg

13. 사용시간조절기: 1분～99분

14. 1분 단위조정 공장출고시 15분 세팅)

15. 치료주파수 파형(별첨참조)

C. 구성

- 본체 : 1set

- AC 코드(220V) : 1EA

- 예비 휴즈(250V 2A) : 2EA

- 스폰지 : 8EA

- 도자줄 : 2SET(8EA)

- 도자컵 : 2SET(8EA)

- 도자컵 거치대(아크릴) : 1EA

- 물받이컵 : 1EA

D. 비고

- 품질보증 기간은 납품일로 부터 2년 이내 이다.

- 제품의 설치는 사용장소에서 납품자의 책임하에 완료하며, 별도의 비용이 청구되지 않는다.

- 사용자 교육은 2주 이내에 실시하도록 한다.