제품 규격서(A)

품목번호	품 명	규 격	단 위	수 량	제조국
	무영등		SET	1

A. 특징

1. LED 발광플럭스 안정화프로그램(특허)-FluxStabilityProgram(Patent)적용하여 LED 빛의 출력을 다이나믹하게 조절하여 수술시간 내내 변동없는 조도를 제공한다.

2. 화살촉 모양으로 외관디자인을 채용하여 수술부위의 조명타겟팅에 용이하고 뛰어난 무영효과와 밀봉된 라이트헤드 그리고 완벽한 위생을 위해 라이트헤드의 표면을 부드럽게 처리한 제품이다.

3. 백색LED와 고유의 라이트가이드 "HECOL"(고효율콜리메이터) 채택하여 짙은 그림자와 컬러그림자를 제거하고 안정된 빛의 분배와 중첩된 라이트빔으로 균일한 원형의 라이트 패치를 형성한다.

4. 색성지수(CRI95)가 적용되어 우수한 색표현력으로 환부조직의 구별이 용이하다.

5. 기존의 할로겐 램프수명(1,000시간)대비 50배 늘어난 LED램프 수명으로 50,000시간까지 램프 교체없이 사용한다.

6. 라이트빔을 중첩하는기술을 적용하여 눈의 피로도를 줄이고 균일하고 깊은 빛기둥(Volumeoflight)을 형성함으로써 리포커싱 필요없이 시술에 집중할 수 있다.

7. 빛의 세기 조도조절은 라이트헤드에 있는 정전식 터치방식으로 이뤄진다.

적외선 무선컨트롤 장치로 조도 조절가능(옵션)

8. 모든 Lucea 100라이트 헤드에는 표준해상도의 비디오카메라가 장착 가능하도록 미리 케이블링되어 있다.(카메라레디) 시술장면을 녹화하여 교육자료 및 학회자료로 활용가능.

9. 소비전력 효율을 개선하여 기존 할로겐 무영등의 3분의1 정도 수준으로 줄인 제품이다.

10. 환경친화적인 녹색상품(GreenProduct)으로 Lucea 무영등의 원재료80%가 재활용 가능한 제품이다.

B. 사양

1. 특허받은 LED 발광플럭스 안정화프로그램 - Flux Stability Program(Patent).

2. LED 램프 개수 : 52 (Lucea 100)

3. 라이트 헤드크기 : 676 x 291 mm (Lucea 100)

4. 최대조도(at1meter): >100,000 Lux (Lucea   100)

5. 조사범위(Light field diameter) : 22cm(Lucea100)

6. 조사깊이(Depth of the volume of lightL 1+L2) :106cm(Lucea100)

7. 평균 연색성지수(Color rendering index(CRI) : > 95

8. 색온도(Color temperature(K): 4,500 K

9. 방사에너지효율(Radiant energy(mW/m2.lx) : 3.9

10. 방사조도총량(Irradiance Ee(W/m2) : <500

11. 조도조절범위(Dimming) : 30 - 100%

12. LED 수명(LED Life time) : 50,000hours

13. 라이트 헤드 무게(Lighthead and fork weight): 4.7kg (Lucea 100)

14. 라이트 헤드 소비전력(Lighthead Power consumption) : 70W(Lucea100)

C. 구성

(Each Set)

1. Lucea LED 100V surgical light : 1 set

2. Flange for installation : 1 ea.

3. Ceiling Plate for installation : 1 ea.

4. Suspension tube : 1ea.

5. Ceiling cover : 1 ea.

6. Power supply with cover : 1 ea.

7. Sterilizable handle : 1 pack

D. 참고

1. 2년제품 보증기간(2years Warranty after the performance test