장비 규격서(A)

H.S.K. NO.	ITEM NO.	장 비 명	단위	수
9022.14.1090		디지털엑스선촬영장치	시스템	1

A. 설명

1. 디지털 이미지는 낮은 선량으로 항상 최고의 화질을 제공한다.

2. 환자와 데이터 디지털화는 이미지 획득시간을 단축시키고 이미지 프로세싱을 빨리 할 수 있는 효율을 증대시킨다.

3. 디지털 시스템은 필름을 사용하지 않아 업무의 효율성을 높일 뿐 아니라 비용을 절감한다.

4. 디지털 방사선촬영은 이미지와 그에 따르는 정보들을 병원 네트워크상에서 함께 공유 할 수 있도록 한다.

5. 카세트를 사용하지 않고, 모든 것이 자동화되어 있어 효율성이 높고 많은 환자를 빨리 처리할  수 있다.

B. 특징

1. 높은 DQE와 적정한 이미지 처리기법으로 인해 매우 높은 화질의 이미지를 얻을 수 있다.

2. 단판으로 구성된 평판형 아몰퍼스실리콘 디지털디텍터 (Amorphous silicon Non-Tiled Digital Detector)

3. 높낮이 조절이 가능한 자동테이블 시스템

4. 다해상도 이미지 프로세싱 시스템(Multi-resolution image processing capability)

5. 필름 현상의 순서가 필요 없이 촬영된 이미지는 즉시 나타난다.(Fast Preview Image(QC))

6. DICOM 3.0지원

7. 오토트레킹(자동으로 튜브와 디텍터의 센터를 맞춰 주는 기능)

8. 디지털 디스플레이를 통한 간편한 조작

9. 자동 이미지 컨트롤 제공

C. 구성

1. 디지털디텍터시스템 : 2set

2. 80kW 엑스선 발생기(80kW Generator) : 1set

3. 엑스선관 지지대(Over head Tube suspension) : 1set

4. 엑스선관(X-Ray tube) : 1set

5. 자동노출장치(Automatic collimator) : 1set

6. 디지털월스탠드(Digital Vertical Tilting Wall stand) : 1set

7. 디지털테이블(Digital Elevating Table) : 1set

8. 운영체제(Acquisition Work station) : 1set

9. 디지털 영상 처리 소프트웨어(Advanced Application Software) : 1set

10. 네트워킹 : 1set

11. 악세서리 : 1set

D. 세부내용

1. 디지털디텍터시스템

- 디텍터 형식 : TFT 방식(FPD 타입- Flat Panel Detector)

- 디텍터 타입 및 신틸레이터: Amorphous silicon CsI (ISS기술적용)

- 이미지범위 : 43cm x 43cm (고정식)

- 해상도 : 2,880 x 2,880 pixel

- 픽셀크기 : 150micro meter

- 비트크기 : 16bit

- DQE   : 55%@0lp or more

2. 엑스선발생기

- 최대 전력 : 80kW

- 최대mA범위 : 1000 mA

- 관전압(kvp)범위 : 40 to 150 kvp

- 조사시간 : 1ms ~ 2.2 sec

- mA 범위 : 10-1,000mA

3. 엑스선관 지지대(Over head Tube suspension)

- 디지털디스플레이

1) SID

2) Tube angulation

3) kVp, mAs

- 자동 수평 베어링

- 테이블 및 스탠드 트레킹 기능 지원, 자동센터이동

- 천장 실링높이 : 2.9m or more

- 좌우조정 : 2.0m or more

- 상하조정 : 150cm or more

4. 엑스선관(X-Ray tube)

- 양극열용량(Anode Heat capacity) : 600,000HU

- 초점크기: 0.6/1.0mm

- 큰 초점 : 1000mA

- 작은 초점 : 320mA

- 전압 : 150kV

5. 자동노출장치(Automatic collimator)

6. 디지털 월스탠드(Digital Vertical Tilting Wallstand)

- 격자시스템 : Moving Grid

- 경사 가능한 월스탠드 : -20/+90degrees

- 자동 노출조정장치(AEC)

- 높이범위 : ~190cm 이내

- 오토트레킹 : 자동으로 튜브와 디텍터의 센터를 맞춰주는 기능

7. 디지털테이블(Digital Elevating Table)

- 6방향 높낮이 조절테이블

- 높낮이 범위: 55cm~93cm

- 테이블 Top크기 : 850 x 2,400mm

- 2개의 안전버튼

- 테이블 상하/좌우 이동용 풋 스위치

- 최대 환자무게 : 250kg

- 오토트레킹 : 자동으로 튜브와 디텍터의 센터를 맞춰주는 기능

8. 운영체제(Acquisition Work station)

- 운영체제는 네트워크에 알맞게 인터페이스가 구성되어 있고 선이미지 처리를 공급합니다.

- 평판 스크린모니터 : 1,280 x 1,024

- 모니터크기 : 19 inch LCD Monitor or more

- 하드디스크용량 : 80GB or more(>3000images)

- RAM : 4 GB RAM

- 프리뷰 이미지 : 2.5sec이내

- 끝나는 이미지시간 : 4.5sec이내

- 이미지 디스플레이 시스템

1) 윈도우 레벨

2) Gray sale변환

3) Interpolated zoom with roam

4) Image flips with automatic indicator

5) Image rotate

- 선이미지 처리시스템

1) 이미지해석

2) 선예도조절기능

3) 수동 shuttering

- 환자의 이미지를 빠르게 엑세스하고 리뷰와 관리를 쉽게 가능하도록 합니다.

- 바코드 리더시스템은 환자의 정보를 읽을 수 있도록 제공합니다.

9. Whole spine 자동촬영기능 및 자동 합성기능 제공

10. 네트워크

- DICOM 3.0 서비스

- Classes

- 다이콤 저장(SCU)

- 다이콤 저장(SCP)

- 자동 이미지변환

- 다이콤 기본 워크리스트 관리

- 프린트

- Media Exchange

- 다이콤 검증(SCU and SCP)

- HIPAA

11. 악세서리

1) Workstation 컴퓨터 : 1set

2) 에이프런 : 3set

3) 환자 지지용 스텐드(whole spine 촬영용) :1set

4) 작동매뉴얼 : 1set

5) 인테리어 : 1식(4,200 × 6,000 촬영실 인테리어 및 방어시설 포함)

6) CR (Prima II) : 1set (본원에서 사용하는 IP&IP Cassette 사용가능 제품)

7) 촬영실 냉, 온풍기 : 1set

8) 책상 및 의자 : 1set (책상은 조정실에 맞게 제작)

E. 비고

1. 장비설치

장비의 설치와 작동은 계약자에 의해 성립되야 한다.

2. 하자보수기간

계약자 또는 공급자는 장비를 설치 후 2년 동안 서비스 비용을 무상으로 제공하여야 한다.

장비 규격서(B)

H.S.K. NO.	ITEM NO.	장 비 명	단위	수
9022.14.1090		디지털엑스선촬영장치	시스템	1

A. 특징

- 뛰어난 이미지 품질과 향상된 임상 소프트웨어를 제공하는 디지털 이미징시스템입니다.

- 전체시스템은 X-ray 발생기/전원 장치, 천장 레일형 튜브 시스템, 워크플로우 및 이미지 조정이 가능한 툴을 가지고 있는 워크스테이션, 이지미 후처리 시스템, 스토리지등을 포함하고 있습니다.

- The Discovery XR656은 GE의 평면 디지털 디텍터를 사용하여 radiographic 응용 프로그램을 처리하도록 설계되었습니다. 다양한 구성은 각 상황의 radiographic 요구사항을 충족하기 위해 충분합니다.

- 이미지를 인쇄, 장기 저장 및 보관, 상세한 검토를 하기위해 DICOM 네트워크를 이용하여 언제든지 자동/수동으로 전송이 가능합니다.

- The Discovery XR656는 고급 임상용 소프트웨어를 광범위하게 추가 및 제공이 가능합니다.

B. 구성

1. FlashPad* : 평판 디지털 무선 디텍터 시스템 (Flat-Panel Digital Detector) : 2 set

2. 평판 디지털 디텍터 시스템 (Flat-Panel Digital Detector)

1) GE의 디지털 이미지 시스템은 일반 촬영을 위한 고해상도의 이미지 기술을 제공합니다.

2) 디지털 이미지에 대한 전체 프로세스 시간을 줄이고 환자의 불편을 개선하여 기존의 필름과 카세트의 처리 시간 문제 뿐아니라 CR 시스템 고유의 안정성 문제를 제거하여 신속하고 효율적인 촬영 절차를 지원합니다.

3) GE는 Cesium Iodide scintillator를 포함한 non-tiled amorphous silicon 디텍터 입니다.

이 방식은 매우 높은 양자 효율 및 저소음의 특성을 제공합니다.

4) 이미지 범위 : 41cm x 41cm

5) 해상도 : 2022 x 2022 pixel

6) 픽셀 크기 : 200 micro meter

7) 비트 크기 : 14 bit

8) 동적 범위 : 0.6uR - 7.8 mR

9) Typical DQE : 68%-77%@0lp

10) 무선 전송 방식 : UWB* (Ultra-wide-band)

11) 무선 가동 범위 : 월스탠드 and 테이블

3 엑스선 발생기 (Generator) : Jedi 80 - 1set

1) 전압 (kW) : 80kW

2) 최대 mA 범위 : 10 to 1000mA (80kW)

3) kVp 범위 : 40 to 150kVp

4) mAs 범위 : 0.25 to 630mAs

4. 엑스선관 지지대 (Overhead Tube suspension) : 1 set

1) 완전 자동 이동형의 5축 모션 제어 장치

– 세로, 가로, 튜브각도 및 컬럼 회전

2) 시야 범위 설정 (Field of View)

a) 41cm x 41cm

b) 35cm x 41cm

c) 24cm x 30cm

d) 18cm x 24cm

3) 디지털 디스플레이 (Digital Display)

a) Field of View Image Size Selection

b) 노출 범위 선택

c) Technique Adjust (kVp, mAs)

d) 튜브의 각도 조정

e) 포지션 디스플레이 (거리, 튜브각도, 열 회전 각도)

4) 자동 Detents-OTS는 각 축의 구동하는 모터를 사용하여 고정 위치를 확보하고 있는 사용자를 지원

5) 터치스크린 유저 인터페이스 - the OTS는 LCD touchscreen 장착되어있다.

6) High precision telescoping column

7) 자동 중심 조정 베어링 (Self-aligning bearing)

8) 디지털 디텍터 트레킹 모드

9) 두개의 포지셔닝 스위치는 자동으로 다음 작동을 위해 표준 위치에 남아있습니다. 또한 비상 수동 제어 장치를 제공합니다.

10) 수평 간격 거리 : 180cm

11) States of Operation

a) Exposure enabled

b) Manual collimation

c) Exposure OK, manual collimation

d) Exposure hold

e) Override (emergency manual control)

5. 엑스선관 (X-Ray tube) : Maxiray 100 1 set

1) 양극 열용량 : 350,000HU

2) 초점 크기 : 0.6/1.25mm

3) 정격 전압 : 150kV

4) 필터

a) Tube insert : 0.8mm Al

b) Tube housing : 0.3mm Al

6. 자동 노출 장치 (Automatic Collimator) : 1 set

1) 불필요한 방사선을 막기 위해 자동 연동.

2) 제어 단자는 자동으로 작동하는 동안 디텍터의 전체 범위의 X-ray 필드 크기를 조정 할 수 있습니다.

3) Two tiers of shutter plus finger extension in the x-ray tube port provide field definition and low off-focal scatter radiation

4) 정격 : 최대 150kVp

5) Digital readout of collimator size and SID for all sizes and SIDs

6) 환자의 선량감소를 위래 구리 필터를 사용 할 수 있습니다. 0.1 mm, 0.2 mm or 0.3 mm copper filters.

7. 디지털 월스텐드 (Digital Vertical Tilting Wall Stand) - 무선 디텍터 지원 1set

1) The wallstand is motorized. Electromagnetic braking secures vertical motion.

2) Auto-tracking from the overhead tube suspension

3) 디지털 디텍터 삽입

4) 격자

a) for 180cm focus : 70 l/CM, 13:1 ratio

b) for 100cm focus : 70 l/CM, 12:1 ratio

5) 경사 가능한 월스텐드 : -20/+90 degrees

6) Automatic Exposure Control (AEC) utilizes three ion chamber sensor which are mounted between the patient and digital detector

7) 높이 < 520mm

8) 폭 < 650mm

9) 수직 이동 범위 : 285 to 1785mm

10) 수직 이동 거리 : 1500mm

8. 디지털 테이블 (Digital Elevationg Table) - 무선 디텍터 지원 1 set

1) 모터를 이용한 높낮이 조절이 가능한 테이블

2) Fully enclosed pedestal base

3) 2개의 응급 멈춤 버튼

4) 높낮이 범위 : 52cm to 82cm

5) 높낮이 속도 조절 범위 : <10sec

6) 테이블 Top 크기 : 88 cm width x 225 cm length

7) 2 safety lockout switch

8) foot pedals Front & Rear

9) Foam Core Table top

10) 100cm focus 격자: 70 lines/CM, 12:1 ratio

11) 최대 환자 무게 : 220kg

12) Longitudinal tracking of Detector to Tube when the tube is over the tabletop.

(Include Tube Angled Auto-Tracking)

13) 8방향형 이동형 테이블

9. 운영체제 워크스테이션 (Acquisition Workstation) 1 set

1) The Aqusition Workstation is the primary interface to the network and provides image post- processing capability

2) 평판 스크린 모니터 : 1280 x 1024

3) 모니터 : 19 인치 LCD 모니터

4) 하드디스크 용량 : 73GB >3,200 이미지

5) RAM : 2 GB RAM

6) 프리뷰 이미지 시간 : <3sec

7) 최종 이미지 시간 : <4 sec

8) 조사후 다시 조사간 시간 : <3 sec

9) 이미지 디스플레이 기능

a) 윈도우 레벨

b) 그레이 스케일 변환

c) Interpolated zoom with roam

d) Image flips with auromatic indicator

e) 이미지 회전

10) Multi-resolution 프로세싱

11) Multiple customizable looks - 4개의 기본값 및 5개의 사용장 정의 값

12) 이미지reprocessing 는 환자의 크기나 부위에 따라 다르다.

13) System text annotation with configurable display on/off

a) Estimated Exposure Dose (Dose area product (DAP)) read out in dGy-cm2 units

b) Exposure Technique including kVp, mA, mAs, and time

14) Detector Exposure Index (DEI) 는 환자의 뒤쪽 디텍터에 방사선 노출량을 측정하여 over/under-exposure의 환자 선량을 추적하기 위한 도구이며, 디텍터 노출의 상대적인 선량을 측정하기 위한 시스템입니다.

15) Read/Write (write once, multiple access) CD-ROM to be used as an image exchange medium.

10. 어플리케이션 소프트웨어 (Advanced Application Software)

1) 판독 영역 확대 소프트웨어 (Tissue Euqalization Software)

a) Dense한 부분에 대한 표현 범위를 매우 넓혀 주어, 판독의 편의성을 제공한다. 높은 대조도의 이미지를 구현하는 소프트웨어이다.

11. 네트워킹 (Networking) 1 set

1) Images may be transmitted manually or automatically through the DICOM interface to printers, archival devices, servers or review workstations.

2) Dicom 3.0 서비스

a) DICOM IOD generated – DX

b) Image auto send/transfer – DX or CR

c) DICOM storage – SCU

d) DICOM storage commitment – SCP

e) DICOM modality worklist for HIS/RIS – SCU

f) DICOM gray-scale print – manual and auto

g) DICOM CD-R media exchange (DX only)

h) Verification services SCU & SCP

i) Media Exchange

j) Verification services SCU & SCP

k) System access and authorization control to support HIPAA Compliance

12. 악세서리 (Accessories)

1) QAP 팬텀 : 1 ea

2) 가로 디텍터 받침대 : 1 ea

3) Mid-Range 130cm 격자 : 1 ea

4) 작동 매뉴얼 : 1 ea

5) 무선 디텍터 베터리, 무선 배터리 충전기 : 1 ea

6) 무선 디텍터 충전/보관용 거치 장치 : 1 ea

7) 무선 디텍터 케이블 : 1 ea

13. 국내공급품

1) Apron : 3set

2) 책상 및 의자 : 1set (책상은 조정실에 맞게 제작)

3) CR(Prima ll) : 1set(본원에서 사용하는 IP&IP Cassette 사용가능 제품)

4) 매뉴얼 : 1set

5) 워크스테이션 PC : 1set

6) 인테리어 1식( 4,200 x 6,000 촬영실 구성 및 방어시설 포함)

7) whole spine 촬영용 스텐드 : 1set

8) 촬영실 냉 온풍기 : 1set

C. 비고

1. 장비 설치 : 장비의 설치와 작동은 계약자에 의해 성립되야 한다.

2. 하자 보수 기간 : 계약자 또는 공급자는 장비를 설치후 2년동안 서비스 비용을 무상으로 제공하여야 한다. ( X-ray tube is 1yr prorata method)