1군 제품규격서(A)

HSK No.	Item No	Description	Unit	Q`ty
		백내장 수술 시스템	set	1

A.구성

1. 움직임이 많아도 안정적이다 - 모듈이라 쉽게 바꿀 수 있다.

흡입의 특성은 현재 방식에는 고정하고 움직이는 변화가 쉽고 모듈바꿈을 우리의 기술로 가능하다.

2. 흡입모듈은 움직임이 많아도 견고한 챔버관을 유지할 수 있다.

흡입의 효과적인 움직임의 핵심과 사용하는 시간 그리고 통제를 하는 힘을 가질 수 있고, 우리는 흡입의 움직임을 즐길 수 있다.

3. 외과수술의 진보는 효과적으로 컷팅에 있다. 당신의 성실도는 밝은 미래가 있으며 스텔라리스시스템은 외과수술에서 최소의 수술시간과 안전성을 높이는데 주력하였다.

4. 우리는 편안하게 이해를 하고 사용할 수 있다. 스텔라리스는 센터를 중심으로 6개의 크리스탈이 구성되어 있다. 스텔라리스는 무선으로 발스위치의 한번에 두가지 기능을 할 수 있다.

5. 장비 안에는 비디오를 바로 연결시킬 수 있다. 스텔라리스는 미래 지향적이고 생산적인 수술을 할 수 있도록 만들어졌으며, 백내장 수술을 화면에 보여줄 수 있다.

B.내역

1. 주입과 흡입의 압력 : 0~600mmHg

2. 초자체 프로브 : 0~800커트/분당

3. 초음파 유화흡입기 핸드피스 타입 : 6크리스탈

4. 초음파 유화흡입기 압력 : 압력은0~600mmHg

5. 초음파 유화흡입기 파장 : 28.0KHz

6. I/V 폴대는 자동이며 카트안에 내장되어 있다.

7. 발스위치 : 연결라인이 없고 두가지를 연속으로 사용하는 발스위치(무선통신 기능으로 연결라인이 없다.)

C.구성

1. FCIB 발스위치

2. AVM 진보된 압력모듈

3. 주입과 유입을 조절하는 모듈

4. 장비안에 주입과 유입이 내장되어 있다.

5. 전원을 공급하는 모듈

6. 메인컴퓨터 모듈

7. A 모듈의 압력을 가하다-모든제품

8. 발스위치

9. 전방모듈을 통제하는 리모콘

10. 덮개

11. 발스위치 건전지

12. 아답터를 벽에 충전할 수 있다.

13. 케이블 뒤편의 스위치

14. 사용설명서 - 영문

15. 스텔라리스의 초음파 핸드피스

16. 초음파ㆍ초자체 핸드피스 상자

17. 스텔라리스 주입과 흡입의 핸드피스

18. 주입과 흡입의 20게이지의 0.4mm직선 실리콘팁

19. 주입과 흡입의 20게이지의0.4mm46˚  실리콘팁

20. 기본적으로 흡입하는 초음파팩(6/box)

21. 30˚각도의 작은팁

22. 여러 가지 전방에 들어있는 절제술의 팩

D. 기타

1. 장비의 설치 및 작동은 사용자가 원하는 위치에 제공자의 책임하에 이루어지도록 함.

2. 제품의 무상 A/S 기간은 2년

1군 제품규격서(B)

HSK No.	Item No	Description	Unit	Q`ty
		백내장 수술 시스템	set	1

A. 특징

1. Pump 종류

기존의 펌프 회전방식을 진일보시킨 Turbostaltic 펌프, 음압 및 관류액 주입 압력 센서 부착, 비침습성 타입의 펌프

2. 관류액 주입 압력센서

수술 중 관류액의 부족을 미리 감지, 실시간으로 안내에 삽입되는 관류액의 주입 압력을 sensing 함.

3. Set up

Fluidic Management System (FMS), Tubing Manifolds Less compliance, Non Invasive type

4. Ozil Torsional 수정체 절단 장치

세계최초 Phaco 팁의 초음파 좌,우 움직임을 이용해 수정체 절단을 하는 Handpiece/Hardware/So ftware 기술임.

5. 수정체 절단 방법

1) Aqualase Liquefaction

2)Ultrasonic Extrusion

3) NeoSonic Oscillations

4)OZil Torsional

6. 핸드피스의 초음파 공짂율

1) Aqualase : 핸드피스의 움직임이 없어 해당사항 없음.

2) Ultrasonic 핸드피스 : 40KHZ

3) NeoSonic 핸드피스 : 40KHz & 100 Hz

4) Ozil 핸드피스 : 32KHZ

7. 핸드피스 압전소자 : 4개의 크리스탈, 티타늄 소재, 최소경량

8. Dynamic Rise

펌프회전의 가속/감속 회전 기능으로 – 2 에서 4 까지 가능. 다양한 백내장 수술 case에 맞춰 펌프회전수 조절하여 사용 가능.

B. 사양

1. 최대 발생가능 음압 : 750++mmHg

2. 분당 전안부 유리체 절제 cutting 수 : 2500 cuts/min

3. 역류

관류액 역류방식 (pump를 역으로 회전시켜 재빨리 반응하여 관류액을 역류시킴으로써 캡슐을 보호)

4. 지혈기능 사용 가능

5. 메모리 : 24 술자들 parameter등 저장 가능

C. 구성

1. 장비본체 1ea

2. 풋스위치 1ea

3. 장비 설명서 1ea

4. 리모콘 1ea

5. 비디오 오버레이 1ea

6. Phaco 핸드피스 2ea (Ultrasound 핸드피스, Ozil 핸드피스 중 선택가능)

7. I/A 핸드피스 2ea

D. 기타

1. 장비의 설치 및 작동은 사용자가 원하는 위치에 제공자의 책임하에 이루어지도록 함.

2. 제품의 무상 A/S 기간은 2년

2군 제품규격서

관세분류번호	품목번호	품 목 및 규 격	단 위	수 량
		수술용 미세조정의자	Set	1

A.  특징

1. 어깨관절의 이상적인 진단 및 수술이 가능한 시스템.

2. 안정적 포지션 유지.

3. 넓은관절의 노출, 수술부위 공간확보가 뛰어남.

4. 일반수술대의 RAIL에 부착하여 사용한다.

5. 견고하다.

B. 사양

1. Beachchair Positioner

- FULLEXTENSION에서 22.27KG의 인장강도.

- 환자가 바로 누운 상태에서 마취 후 환자 거상 상태가능.

- 환자 환부 좌우이동 POSITON 가능

- 더블볼 : 360도 회전가능

- 최대가능 무게 : 150kg

C. 구성

1. T-MAX Shoulder ositioner : 1EA

2. ARM BOARD & GEL  PAD ADJUSTABL : 1EA

3. T-MAX Cart : 1EA

4. CLAMPS SQUARE RAIL : 2EA

5. INTUBATION PAD : 1EA

6. Disposable Face Mask : 4EA

D.  Remark

1. 설치와 확인운영은 공급자에 의해서 진행되어야 한다

2. 사용자 부주의 및 제조상의 하자를 제외한 테스트 후 2년 보증기간

2군 제품규격서

관세분류번호	품목번호	품 목 및 규 격	단 위	수 량
		Spider2 Limb Positioner	Set	1

A. 특징

1. 다양한 OR bed 에 적용이 가능한 디자인

2. 오토 클레이브 멸균

3. 최대 무게한도; 22.67kg (Full extension)

4. 360도 회전이 가능한 세 개의 조인트 시스템

B. 사양

1. 배터리 : 24-볼트 니켈-카트늄 전지

2. 360도 회전이 가능한 세개의 조인트 시스템

3. 최대 무게한도 : 22.67kg (Full extension)

4. 풋 페달 길이 : 182cm

5. 기능 : Foot pedal switch, Switch drape, Power button

6. 포지션 : 비치체어 포지션, 라테럴 포지션, 팔꿈치, 손목, 무릎, 고관절 포지션 가능

7. 피기백 악세서리 : Locking 기능 가능

C. 구성

1. Positioner, Spider2 Limb 72203299 : 1EA

2. Piggy Back 7210570 : 1EA

3. Lateral Shoulder Connetion Bar 7210576 : 1EA

4. Traction Accessory 7210577 : 1EA

5. Cart 72200918 : 1EA

6. Battery Pack 72203301 : 1EA

D. Remarks

1) 설치 및 셋팅은 제품 공급자에 의해 행해집니다.

2) 사용자 부주위 파손을 제외하고는 2년간 수리보증을 합니다.

2군 제품규격서

관세분류번호	품목번호	품 목 및 규 격	단 위	수 량
		관절경 (ARTHROSCOPE 2.7X30D)	Set	1

A.  특징

1. 손목 및 발목 관절의 수술 시 2MM의 절개로 내시경하에 수술가능

2. 수술 후 조기 퇴원가능

B. 사양

1. Lock 방식 : J-lock

2. 렌즈 지름 : 2.7 mm X 30D

3. 스콥길이 : 67mm, 120mm

4. 관찰용 스콥 :  비디오 & 아이컵

5. 소독방법 : 오토클레이브, Eto 멸균, Steris, Strrad

6. 캐뉼라 사이즈 : 2.9mm (long, short type)

C.  구성

1. ARTHROSCOPEACLV2.7X30DEG : 1EA

2. PROBEHOOK 3.0mm : 1EA

3. CANNULA2.9 OPERATIVE : 1EA

4. TROCAR 2.9 REDUCED LENGTH : 1EA

5. IRRIGATION EXTENDER 2.9mm : 1EA

6. ADAPTORINFUSION2.9mm : 1EA

7. PITBULLJR : 1EA

D.  기타

1) 설치와 확인운영은 공급자에 의해서 진행되어야 한다

2) 사용자 부주의 및 제조상의 하자를 제외한 테스트 후 2년 보증기간

3군 제품 규격서

관세분류번호	품목 및 규격	단위	수량
	AUTOMETIC TOURNIQUET SYSTEM	SET	1

A. 특징

l. Bier Block 또는 양방향 수술 시 각기 독립적으로 자동조절과 모니터링 기능

2. 듀얼(Dual) 튜브와 듀얼 포트 커프(지혈완대)의 커프 압력과 압력 공급 모니터링 기능

3. 내장 배터리 충전기

4. 마이크로프로세서 조절 시스템의 연결을 통한 정확한 압력 조절장치

5. 사용자의 설정에 따른 시간, 압력 기본 설정 기능

6. 내장된 시간 알람장치 시스템은 커프 압력주입 시간의 경과를 알려줌과 동시에 총 지혈시간을       간편하게 표시

7. 원거리에서도 인식이 용이한 LED 디스플레이

8. 증가되는 압력률을 위한 고출력 펌프

9. 전원 연결 시 알람, 디스플레이, 자가조절장치 등 각기 부품의 자가테스트, 또한 기기 작동 중에도 연속적으로 작동

10. 기기의 오작동(오차범위 밖의 압력차이,시각알람,배터리방전)시 다양한 청각적, 시각적 알람, 기기의 오작동의 원인을 인식하여 오류 메시지 표시 기능

l1. 일반적인 사용법을 간편하게 알려주는 Quick reference card

l2. 기기 분해를 하지 않고 간단한 알력조절 기능

l3. 기기 유지와 수리를 용이하게 하는 기기 구조

B. 규격

1. 시스템

(1) 본체규격

- 전격전압범위 : 100-240 V ~ (AC), 50/60 Hz. 자동변경

- 전류 : 670 mA RMS @ 120V ~(AC)

- 입력출력 : 53 W

- 배터리형태 : 재충전방식, 12VDC

- 배터리운영시간 : 완전 충전 배터리 상태에서 최소 240분간 작동 가능

- 배터리충전시간 : 최초 사용 전 최대 24시간 충전

- 전원코드 : SJT, AWG 16, 4.27m

- 전원플러그 : 병원용 3구 접지플러그, 15A

- 압력설정범위 : 50 – 475 mmHg, 1mmHg 증가

- 압력정확도 : ± 3 mmHg (50~475mmHg)

- 압력 규정 : 지정 범위에서 ±4 mmHg

- 최대 압력 : 474 mmHg

- 시간 알람 지정 범위 : 0~240분; 1분씩 증가

- 시간 설정 정확도 : 경과시간의 0.25%

(2) 본체작동기능

- ON/STANDBY Button

- 압력버튼

- 시간설정버튼 : 시간알람을 설정한 후에 버튼을 눌러서 작동. 설정값 확인을 위하여 누름

Main Cuff와 Second Cuff에 각각의 Time 버튼이 있음.

- Cuff Inflate / Deflate Buttons : 각각 Cuff에 압력 주입 또는 배출을 조절. Main Cuff와 Second  Cuff에 독립적으로 Inflate/Deflate 버튼이 있음.

- Alarm Silence Button

- Limb Occlusion Pressure(LOP) Button : LOP 기능 조절. Pulse Sensor를 적용하여, 이 버튼을 누르면 환자의 LOP를 측정하여 사용

- 사용자에게 적합한 Tourniquet 압력(RTP)을 제공함.

- AC Indicator Light Icon(녹색 LED) : 기기가 AC 전원공급으로 작동됨을 알림. 정상 작동을 나타냄(배터리 전원은 전공공급의 문제     발생 시 또는 환자의 이동 시에만 사용목적으로 함)

- Battery Indicator Light Icon(주황색 LED) : 기기가 보조용 배터리에 의하여 작동됨. 이 지시등은 항상 점등됨.

- Alarm Indicator Light Icon(붉은 LED): 기기가 알람 상태임을 나타냄.

- LOP Heart Indicator Icon(노란색 LED): LOP 기능이 작동됨을 나타냄.

(3) 규격 및 무게

1) 본체

- 높이: 33.02 cm

- 폭: 24.1 cm

- 무게: 7.4 Kg

C. 구성

1. A.T.S 3000 Automatic Tourniquet  Unit : 1EA

2. Tourniquet STAND

3. ACCESSORY BASKET

4. Cuff

- TOURNIQUET CUFF 20×7CM : 1EA

- TOURNIQUET CUFF 46×10CM : 1EA

- TOURNIQUET CUFF 76×10CM : 1EA

5. LOP Sensor : 1EA

6. 사용자가이드  : 1EA

4군 제품규격서

관세분류번호	품목번호	품명 및 규격서	단 위	수 량
		전자동정제분류시스템	System	1

A. 특장점

1. 최소 공간 사용을 통한 최고급 성능

최소공간에 최대 약품을 장착 가능하며, 좁은 공간에서 여러 대를 붙여 작은 공간에서도 여러 대를 동시 사용 가능하므로 어떤 약국 환경이든 맞추어 사용 가능합니다. 더불어 슬림하고 컴팩트한 사이즈로 손쉽게 위치 이동이 가능합니다.

2. 강화된 청소 기능으로 보다 안전한 조제 가능

모든 약품 통로는 전면에서 분리 가능한 구조로 설계되었으며, 호퍼들은 손쉽게 분리, 탈착 가능하며 물청소가 가능하게 설계되어 있어 클린 조제가 가능합니다.

3. Auto STS [선택사항]

1/2정, 1/4정 저빈도 약품 혹은 특수 약품 조제를 위한 자동 조제 기능으로, 모든 종류의 약품을 자동으로 분류, 분배, 포장 가능하여 특수 조제 시 보다 원활한 조제업무 처리가 가능합니다. Auto STS Unit은 1개~4개까지 옵션 구매 가능하며, 선택 시 일반 캐니스터가 개당 4개씩 줄어들게 됩니다.

※ 분당 최고 포장 처리속도: 멀티도즈: 40포/분(4정 기준)

4. Manual STS

1/2정, 1/4정 저빈도 약품 혹은 특수 약품 조제를 위한 수동 조제기능으로, 조제 속도가 상부 Canister와 동일하여 멀티도즈(4정 기준)으로 약 50포/분의 속도로 설계 되었으며, 연속 조제 기능 강화와 낙하 시간을 최소화하여 보다 빠르고 정확한 조제가 가능합니다. STS 보조 트레이를 활용을 통한 조제 속도 개선을 도와드립니다.

※수동 투입 가능한 Cell 수는 1회당 60 Cell 이며, STS 보조 트레이는 선택사항입니다.

5. ACRS-Ⅱ Chip [선택사항]

고유번호(999,998개 까지 가능)지정을 통하여 약품의 추적, 관리 및 유통기한에 의한 선입선출 관리가 가능하여 재고관리에 보다 경제적이며 안정적으로 관리 가능합니다. ACRS 기능은 ON/OFF 선택 가능하여 보다 확장적으로 사용 가능합니다. C-Cabin을 함께 사용하시면 보다 편리하게 사용 가능합니다.

※ C-Cabin : 약품 보관 및 관리 시스템, ACRS-II 캐니스터가 장착된 ATDPS 제품과 연동 시, 보충 되어야 할 캐니스터의 위치를 자동으로 인식, 표시하여 빠르고 정확한 약품 보충 및 운영을 할 수 있는 시스템입니다.

6. 바코드 시스템 [선택사항]

약품과 캐니스터의 고유 바코드를 이용하여 잘못된 약품 보충을 사전에 방지하고, 전자저울을 이용하여 약품 무게 측정, 재고 관리가 필요한 약품에 대하여 정확하고 효율적으로 관리할 수 있는 시스템입니다. 또한 환자에게 제공하는 포장 단위에 약품에 대한 정보 인쇄가 가능하므로, 복약 관리를 보다 효율적으로 운용 가능합니다.

7. 보다 안전한 관리를 위한 자유로운 인쇄 설정 기능

유닛 도즈(Unit-Dose)혹은 멀티 도즈(Multi Dose) 포장부터 약품의 모양, 색상, 재질, 개별 유통기한, 수량까지 인쇄설정 가능하며 바코드와 ACRS-II 사용 시 보다 안전한 약품 관리와 정확한 투여가 가능합니다.

8. 이동식 터치모니터 적용으로 편리한 환경 설정 가능

터치모니터 사용으로 작업 시 손으로 간편하게 컨트롤 가능하며, 모니터는 사용자 높이에 맞게 높낮이 조절이 가능하여 보다 편안하게 작업 가능하고, 약품 환경에 따라 모니터를 간단하게 이동 설치 하실 수 있습니다.

9. 편리한 GUI 디자인과 강력한 시스템 상황 알림 기능

디자인 된 GUI 버튼들로 손쉽게 작업 가능하며, 포장지 잔량, 리본 잔량, 약품 찾기, 총 포장 수, 현재 장비 상황 등 다양한 정보를 보기 쉽게 제공하므로 조제 업무를 보다 원활하게 도와 드립니다. 더불어 문이 열리거나 리본이나 포장지가 없을 경우 및 기타 에러 상황, 장비의 상태에 대한 인지가 쉽게 상부에 LED 점등 혹은 경광등이 점등되며 음성으로 알려주어 작업 중에도 즉시 확인 가능합니다.

10. 보다 안정적이고 정확한 조제기능

새롭게 구성된 소프트웨어를 통해 보다 안정적이고 정확한 조제가 가능해졌으며, 데이타 관리에서도 탁월합니다.

B. 기기 사양 (Specification)

1. 외형

가. 제품명: ATDPS(Automatic Tablet Dispensing & Packaging System)

나. 모델 NO: JV-000TS  ※TS 앞의 숫자는 Cansiter 수량을 의미합니다.

다. 본체 외형치수(mm) 및 무게

Model	Width	Depth	Height	Weight
JV-300TS	967mm	870mm	2,017mm	767 kg

라. 캐니스터 열 배열

3열	1단	2단	3단	4단	5단	6단	7단	높이
300TS	L	S	S	L	L1	-	-	2,017mm

2. 기기

가. 분포 입력 방식 : OCS 연동, 데스크 탑 Key 입력(등록처방, 조회처방) 등으로 다양한 포장 인쇄 정보를 응용 가능

나. 최대 포장 속도

- 유닛도즈(싱글도즈)_ 60포/분

- 멀티도즈_ 50포/분(4정기준)

- Manual STS 포장: 멀티도즈_ 50포/분(4정기준)

- AUTO STS 포장: 멀티도즈_ 40포/분(4정기준)

다. 정제 검출 장치: 적외선 광 검출 방식

라. 포장 크기: 70 x 75 mm (선택사항 70 x 55 mm / 70 x 110mm)

마. 인쇄방식 : 써말 프린트(열전사) 방식 : 폰트 수 및 Size 제한 없음, 환자정보, 약품정보, 용법, 시간, 복약지도서, 조제일, 처방 의사성명, 조제 약사성명, 약품 유효기간, 병동, 병실번호, 병원 명 등 모든 정보 선택 인쇄가 가능하고 임의의 정보는 서버 PC에서 추가 입력 가능.

바. 산업용 PC : Intel Pentium Ⅳ Dual-Core 2.4GHz/Ram 1GB/HDD 40GB

사. 제어 방식 : Micro Processor, 산업용, 일반 PC (Window XP)

아. 소비전력 : 최대 620W/정격 300W

자. 전원공급 : 220V/60Hz, 3A

C. 시스템 구성

1. Automatic Tablet Dispensing & Packaging System : 1Unit

2. Auto STS : 4ea

3. Manual STS : 60 cell

4. 산업용 PC x 1ea : Intel Pentium Ⅳ Dual-Core, 2.4GHz/Ram, 1GB/HDD_40GB

5. Software

- Server Program : 1 Copy

6. 포장지 : 1 Roll

- 규격 : 140mm x 300 M/roll

- 재질 : 셀로판지(투명)

7. 프린터 리본 : 1 Roll

- 규격 : 50mm x 300M/roll

- 재질 : 써멀 프린트용 리본

- 색상 : Black

8. 정제카운터기 UC20

- 사용자 매뉴얼 : 1권

- 프로그램 매뉴얼 : 1권

9. 정제분쇄기 SCT20

10. 메뉴얼

4. 비고

1. 하자 보수:  2년 무상

2. 설치 및 교육 무상

3. 설치 후 이전 설치 시 별도 비용 발생

4. 인증현황:  ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, NRTL C-US, FCC, CE, MIC

4군 제품규격서

관 세 분 류 번 호	기 종	품명 및 규격서	단 위	수 량
4530.02.0506		자동 분할 포장기	대	1

A. 특징

1. 편리성 추구

- 집중 콘트롤 판넬 채용으로 설정 자체가 손쉽고 다양한 포장 방법을 선택할 수 있습니다. (정제, 산

제, 동시, 분리 등)

2. 간편성 추구

- 원터치 포장 수 설정 손잡이를 사용하므로 오류를 최소한으로 줄여주고 정제1차판 및 산제 홀더의

탈부착이 쉬워 청소가 용이 합니다.

3.  안정성 추구

- 전자석식 호프진동 장치를 설치하여 소음을 최소화 하면서 잔약을 처리하고 산약홀더의 자유낙하 방

식,후진시 잔약청소기 가동,1차투입구의 사전 조작 기능을 첨가하여 완벽한 약품의 낙하를 유도할

수 있습니다.

4. 간편한 포장지 교환장치

- 포장지를 간편하고 빠르게 교환하기 위해 약포장지가 떨어지면 센서가 작동하여 포장지 교환을 알려

주고,기존의 남은 포장지와 새 포장지를 접착시키는 접착기가 부착되어 있어 포장지 교환이 쉽고 빠

릅니다.

5. 자기진단 기능

-  장비의 주요 기능의 Error상황을 스스로 진단하여 Error Code (E1~E9)로 표시하여 사용자의

편의 및 신속한 A/S처리를 가능 하게 합니다.

6. 온도제어 장치

- Digital방식의 온도 제어 장치를 사용하여 정확한 포장온도를 유지 및 설정을 쉽게 할 수 있습니다.

B. 기기 사양

1. 외형

1) 본체의 외형치수 (mm)

․본체 (W×D×H) : 1472×330×880

2) 본체의 중량 (Kg)

․중량 (Kg) :118Kg

3) 전원 공급 및 소비전력

․전원 : AC220V 50/60Hz

․소비 전력 : 최대: 1.050W ,정격: 750W

2. 기기

1) 포장속도 : 62포/분

2) 포장지 크기 : 70×75 (mm)

3) 3회 포장 수 : 1~45포/회

2~90포(교체,분리)/회

예약포장 가능

4) 포장용지: 각종 라미네이티지, 셀로판지

5) 포장지 없음 표시 기능

6) 포장지 교환 시 접착기이용 이음장치

7) 포장 수 카운터 다운기능

8) 에러 및 에러 번호 표시 기능 (E1~E9)

C. 시스템 구성

1. 자동분할 포장기 (JX45-Ⅲ)

1) 히터로울러부

2) 순간 포장지 교환 장치

3) 정,산제 홀더 및 Ass'y

2. 약포장지: 1ROLL

3. 사용자 매뉴얼: 1부

D. 비 고

1.자동분할 포장기의 하자 보수 2년 무상

2.설치 및 교육무상

5군 제품규격서(A)

item no.	HS NO.	Commodity Description	Unit	Q'ty
		방광 요도경 시스템	SET	1

A. 특징:

1. 기능적인 모양으로 인하여 상처없이 안전하게 요도에진입이 가능.

2. 가벼운 무게와 기능적인 디자인으로 시술자가 다루기에 편리.

3. 0°에서 120° 의 시야각.

4. 고화질 모니터와의 연결이 용이.

5. 디지털 신호 생성가능.

6. 색상조절 저장기능.

7. 자동 셔터 조절 기능.

8. 민감한 1/2" 카메라 센서.

9. 작고 가벼운 카메라 헤드.

10. 범용 광원케이블 연결 소켓

B. 사양:

1. 연성 방광경.

1) 외경: 5 mm, 15 Fr.

2) 기구통로내경: 2.5 mm, 7.5 Fr.

3) 작업가능길이: 400 mm

4) 굴절각도: 150°-210°

2. 1칩 고화질 의료용 카메라.

1) 해상도: 1280 x 720p

2) 카메라 헤드 무게: 65g

3) 카메라 센서: 1/2"

3. 공원장치.

1) 제논 300W

2) 범용 광원케이블 연결 소켓

4. 광원케이블

1) 직경: 2.5 mm

2) 길이: 2300 mm

5. 의료용 고화질 모니터

1) LCD 패널 크기: 21.3" TFT LCD Pannel

2) 해상도: 1600 x 1200 line

C. 구성:

1. 연성방광경 : 1

2. 1칩 의료용카메라 : 1

3. 카메라 연결 렌즈 : 1

4. 제논 300W 광원장치 : 1

5. 광원케이블 : 1

6. 고화질 의료용 LCD 모니터 21.3" : 1

7. 카트  : 1

D. 기타

1. 품질보증: 3년 (단 기구는 6 개월)

5군제품 규격서(B)

item no.	HS NO.	Commodity Description	Unit	Q'ty
		방광 요도경 시스템	SET	1

Ⅰ. Fiber Cystoscope

A. Features

1. Atraumatic distal end

2. Small diameter

3. The large 2.4mm(7.2 Fr.)channel

4. Easy to operate

B. Specification

1. Cysto-Fiberscope

1) Field of view : 110o or more

2) Diretion of view : 0o

3) Depth of field : 3-50 mm or more

4) Distal end outer diameter : 11.7 Fr.(4.6 mm) or less

5) Insertion tube outer diameter : 16.5 Fr.(5.5 mm) or less

6) Working length : 380 mm  or  less

7) Inner channel diameter : 7.2 Fr.(2.4 mm) or less

8) Angulation range : 210o up or more 120o down or more

9) Total length : 700 mm

C. Configurations

1. Cysto-Fiberscope : 1EA

2. Biopsy Forceps : 1EA

3. Foreignbody Forceps : 1EA

D. Remarks

1. The installation and operation should be established by supplier

2. 3 years warranty after the performance test.

3. Operating manual system is supplied at installation

Ⅱ. VIDEO SYSTEMS

A. MS-VD 1 CHIP HD ENDO CAMERA

1. CCD Camera Unit

1) CCD Sensor Size : 1/3"

2) NTSC(hxv) : 752×582/440,000pixels

3) Sensitivity : ＜0.7 Lux

4) Shutter Speed : Auto control

2. CCD Camera Head

1) Head dimension : 38×52mm

2) Head weight : 250g

3) Lens conection : C- Mount

4) 1 Head button Selectable : "W/B" or "Gain"

3. CCD Camera Lens : -8=25mm C-Mount

B. MS LED

1. Light source feature : White(Daylight), 6,500k, LED

2. Longer life time lamp : 20,000 hrs.

3. Power supply : AC 100~240V, 50~60Hz

4. Weight : 8.4kg

5. Power consumption : 160VA

C. Consist of

1. R.O.K Cart

2. Kostec LCD Monitor

3. Light cable

4. ZOOM lens

D. 기타

1. 품질보증: 3년 (단 기구는 6 개월)