2군 규격서

관세분류번호	품목 및 규격	단위	수량
9022.14.1090	차량용디지털일반촬영장비	SYSTEM	1

A. 특징

1. 고주파 인버터 콘덴서 방식 발생장치는 엑스레이를 안정적으로 공급한다.

2. 자가진단 에러표시 기능이 있다.

3. 사용목적에 맞는 촬영조건 메모리기능이 있다.

4. 본장비는 17인치x17인치 FPD를 이용하여 검사의 편의성을 높인다.

5. 4.0lp/mm의 고해상도 플랫판넬 디텍터와 우수한 이미지처리 프로그램은 탁월한 영상을 구현한다.

B. 구성

1. 인버터 방식 고주파 엑스선 발생장치 : 1세트

2. 엑스레이 관구 : 1세트

3. 바닥 지지형 엑스선 관구 지지대 : 1세트

4. 디텍터 스탠드 : 1세트

5. 조사야 조절장치 : 1세트

6. 17인치x17인치디텍터 : 1SET

7. 영상처리장치 : 1SET

8. 액세서리 : 1세트

C. 사양

1. 인버터방식 고주파X-선발생장치

1) 방식 : 고주파수 인버터 콘덴서 방식

2) 고출력 : 40kW

3) 관전압 : 40 - 125kV

4) 관전류 : 10 - 500mA

5) mAs 범위 : 0.1 - 630mAs

6) 조사시간 : 0.001-10sec

7) 자가진단기능 : LED에러코드표시

8) 자동노출제어(AEC) : 가능

2. 엑스선관구

1) 최대kVp정격 : 125 kVp

2) 초점사이즈 : 1.0 x 2.0mm

3) 양극열용량 : 140kHU

3. 바닥 지지형 엑스레이 관구 지지대

1) 상하 이동거리 : 1650mm

2) 작동방법 : 모터구동

4. 디텍터스탠드

1) 상하 이동거리 : 814mm

2) 엑스레이 회전범위 : ±90도

3) 장치 고정방식 : 수동, 전자석 잠금장치

4) 엑스선관 장치와 연동

5. 조사야 조절장치

1) 구조 : 수동개폐조절방식

2) kV 범위 : 150kVp

3) 최대X-ray조사야 : SID at 65cm less than  35cm × 35cm

4) 최소X-ray조사야 : SID at 100cm less than  5cm × 5cm

5) X-ray 조사회전 : ±180°

6. 17인치x17인치디텍터

1) FPD 방식 : 간접변환방식(A-si)

2) 화소수 : 3,072X3,072화소

3) 영상사이즈 : 17인치x17인치

4) 픽셀피치 : 140㎛

5) 해상도 : 4.0lp/mm

6) 영상처리14bits또는이상

7) 최종 프로세싱된 이미지 디스플레이 시간 : 약2.5초

7. 워크스테이션 시스템 : 엘루이 또는 이노뷰

1) 워크스테이션

- 운영체계 : Windows 7 Professional  64bit Korea

- CPU : Intel Core i5-2500  Processor

- 메모리 : 4GB

- 하드용량 : 1TB

- 마우스와키보드

- 모니터 : 22인치  LCD 타입

2) 소프트웨어

- CUDA 기술을 통한 엑스레이 조사 후 3초이내 영상 확인가능

- 1도씩 미세영상 회전 후, 회전된 영상으로 전송하고 조회 시 회전된 영상으로 표시기능

- 영상정보 수정기능

- 감마 프로세싱 :  명암조정, 대조도 조정

- 엣지 강조 프로세싱

- ROI 조정

- 치수기능

- 영상정보 수정기능

8.액세서리

1) 운영매뉴얼

D. Remarks

1.설치사항 : 계약자는 장비 설치함에 모든 책임을 진다.

2. 보증사항 : 장비보증기간은 장비설치 후 3년간으로 한다.(단,소모품제외)