규 격 서

HS. No.	품 목	수량	단위
	Electronic Information System(내시경 시스템)	2	SET

1-1) 위내시경

A) 특 징

1) One-touch connector

2) HQ Image quality , NBI 기능

3) Dual focus (2mm ~ 6mm ~ 100mm)

4) Water jet기능 , 5ea S/W 버튼)

B) 규 격

1) 광학 체계         - 시야 각 : 정상 140°

- 초점 심도 : 정상 5-100mm / 근거리 2-6mm

2) 삽입부            - 선단부 외경 : 9.9mm

- 삽입부 외경 : 9.9mm

- 사용 길이 : 1,030mm

3) 채널 내경         - 채널 내경 : 2.8mm

- 최소 시야 거리 : 3.0mm

4) 반곡부            - 각도 : 상 210°, 하 90°, 좌․우 100°

5) 전체 길이 ; 1,350mm

C) 구 성

1) 내시경                                   1ea

2) 생검 밸브                                10ea

3) 보조 워터 튜브                           1ea

4) 송기/송수 채널 세정용 아답터             1ea

5) 채널 마개                                1ea

6) 채널 세정용 브러쉬                       1ea

7) 채널 외부 세정용 브러쉬                  1ea

8) 셕션 세저용 아답터                       1ea

9) 인젝션 튜브                              1ea

10) ETO 캡                                   1ea

11) 인젝션 튜브                              1ea

12) 마우스피스                               1ea

13) 사용자 설명서                            1ea

1-2) 시스템 센터

A) 특 징

1) One-touch connector

2) HQ Image quality

3) Full HDTV display (16:9)

4) 개선된 NBI 기능(1817Lamp)

B)  규 격

1 전원

1) 전    력 : 100~120V AC (NTSC)/, 220-240 V AC (PAL); within ±10%

2) 주 파 수 : 50/60Hz; within ±1 Hz

3) 전기소비 : 150 VA

2. 크기

1) 치수 (W x H x D): 370 x 85 x 455 mm ; 382 x 91 x 489mm (maximum)

2)무게 : 10.7kg

3. 유 형 (의료용 전기 장비)

1) 전기 감전으로부터 보호 유형 : Class Ⅰ

2) 적용 부분의 감전에 대한 보호 정도 : 적용 부분에 따라 다르다. 적용된 부분을 참조.

(카메라 헤드 또는 내시경 스코프)

4. 관 측

1) Analog HDTV  신호출력

- RGB (1080/50I) 또는 YPbPr (1080/50I) 둘 중 어느 쪽이든 선택 출력 가능.

2) SDTV  신호출력

- VBS 혼합 (480/60I:NTSC)/,(576/50I:PAL), Y/C (480/60I:NTSC)/(576/50I:PAL),

그리고 RGB (480/60I:NTSC)/(576/50I:PAL); 동시 출력 가능

3) Digital 신호출력

; HD-SDI (SMTPE 292M, SD-SDI (SMPTE 259M), DVI (IEE 1394), 그리고 DVI (WUXGA, 1080p or SXGA)            선택 할 수 있음

4) 화이트 밸런스 조정 :

화이트 밸런스 조정이 가능한 전면 패널에 화이트 밸런스 버튼을 사용하고 있다.

5) 표준 컬러 차트 출력 :

“Color bar” 또는 “50% white” 화면이 표시 될 수 있다.

6) 색조 조정 : 컬러 톤 조정은 키보드에 있는 색조 레벨 조절 버튼과 색조 선택 버튼 단추를

사용해서 가능 하다.

• 빨강색 조절 :±8 단계 • 파란색 조절 :±8 단계 • 채도 조정 :±8 단계

7) 자동 이득 제어 (AGC) : 개체가 내시경 선부에 너무 멀리 떨어져 빛이 불충분 한 경우,

이미지는 전자적으로 증폭 할 수 있다.

8) Iris : 자동 Iris 모드는 기기 전면의 IRIS 스위치를 작동하여 선택 가능.

• 자동 : 밝기는 중앙 부분과 주변 부분의 평균 밝기의 밝은 부분에 따라 조정 된다.

•  최고조 : 내시경 이미지의 밝기에 따라 조정 된다.

• 평균 : 내시경 영상의 평균 밝기에 따라 조정 된다.

9) 화면 사이즈 선택 : 내시경 이미지의 크기는 키보드의 “IMAGE SIZE”키를 사용하여

변경 할 수 있다.

5. 휴대용 메모리 :

1) 미디어 : MAJ-1925 (올림푸스)

2) 녹화 포맷 : • TIFF : no compression • JPEG(1/5) : 대략 1/5 압축

• JPEG(1/10): 대략 1/10 압축

3) 촬영 이미지의 개수 : • TIFF : 대략 227 이미지

• JPEG(1/5) : 대략 1024 이미지 • JPEG(1/10): 대략 2048 이미지

C) 구 성

1) 비디오 시스템 센터                1ea

2) 키보드                            1ea

3) 본체 케이블                       1ea

4) 파워코드                          1ea

5) 발판                              4ea

6) 사용자설명서                      1ea

1-3) 라이트 소스

A) 특 징

1) One-touch connector

2) HQ Image quality

3) Trans illum

4) 개선된 NBI 기능(1817Lamp)

B) 규 격

1. 전원공급

1) 전압 : 100-240 V AC ; within ±10%

2) 주파수 : 50/60Hz; within ±3 Hz

3) 전력소비 : 600 VA

2. 사이즈

1) 면적 (W x H x D): 370 x 150 x 476 mm (standard)

390 x 162 x 551 mm (maximum)

2) 무게 : 19 kg

3. 조명계

1) 램프 : 300 W 제논 램프

2) 평균 램프 수명 : 연속 사용 시 약 500 시간

(간헐적 인 사용으로, 램프 수명은 다를 수 있다.)

3) 점등방법 : 스위치 조정방식

4) 밝기조절 : 조리개 조정방식

5) 냉각방식 : 강제 송풍 냉각방식

6) NBI 관측 : 유효함

7) 비상램프 : 할로겐램프 12 V 35W

8) 비상램프수명 : 약 500 시간

4. 자동 밝기 조정

1) 자동 밝기 조정 방법 : 보조 다이아그램 방법

3) 자동 표출 : 17 단계

5. 공기 공급

1) 펌프 : 다이아그램 타입 펌프

2) 압력 스위치  : 4 단계로 가능 (off, low, medium, high)

6. 물 공급   분리 가능한 공기와 물저장콘테이너를 가압하여 물을 공급 한다.

1) 방법 :공기 분리 물 용기를 가압하여 물을 공급

7. 전면 패널에 표시

1) 비상 램프 : 비상 램프의 부족함, 사용과 중지를 나타낸다.

2) NBI : NBI 관측이 활성화 되면, NBI의 표시등이 켜집니다.

3) OP : 특수 목적 필터는 광원에 설치되어있는 경우 점등 된다.

8. 설치 메모리

1) 설정은 (필터 설정 제외) 광원이 OFF인 경우에도 저장 된다.

9. 유형 (의료용 전기 장비)

1) 전기 감전으로부터 보호 유형 : Class Ⅰ

2) 적용 부분의 감전에 대한 보호 정도 :

적용 부분에 따라 달라진다. 적용된 부분을 참조. (카메라 헤드 또는 내시경 스코프).

C) 구 성

1) 광원장치 본체                       1ea

2) 케이블                              1ea

3) 풋홀더                              4ea

4) 물병                                1ea

5) 파워코드                            1ea

6) 사용자설명서                        1ea

1-4) 모니터

A) 특 징

1) 26 인치 대 화면

2) 시야각 : 178°

B) 규 격

1) LCD 패널  : 모니터크기 :26 inches

표시장치   :a-Si TFT active matrix

해상도     : 1920 X 1200 dots (WUXGA)

명암비     : 1000 : 1

화면비율   : 16 : 10

시야각     : 178° (Horizontal & Vertical)

색상수     : 16.8million

2) 크기      : 치수       : 599(W) x 410(H) x 100(D)mm

무게       : 8.9kg

치수(AC adapter) : 232(W) x 50.5(H) x 177(D)mm

무게(AC adapter) : 1.7kg

3) 전원공급  : LCD Monitor : DC IN : 24V, 5.0 A

5V, 0.03 A (supplied by AC adapter)

AC adapter : AC IN : 100-240V, 50/60 Hz, 1.6-0.6A

DC OUT : 24V 5.0A

5V, 0.03A

4) 입력Input : HD/SD : [eqn: {SD`(1)} over {SDI``(2)}] BNC connector

Video : BNC connector

Y/C : 4-pin mini-DIN

Analog RGB + EST-Sync/YPBPR : BNC connector

5) 출력  :  HD/SD : [eqn: {SD`(1)} over {SDI``(2)}] BNC connector With active-

Through output and auto 75 Ω termination

C) 구 성

1) 본체                           1ea

2) 사용자설명서                   1ea

1-5) 이동운반카트

A) 특 징

1) 이동반경이  넓은 LCD 모니터 Arm

B) 규 격

1) 크기                 : 높이   1370mm (scope in lowest position)

2140mm (scope in highest position)

1184mm (to top tray)

2073mm max (with 26" LCD monitor highest position)

깊이 : 700mm

너비 : 6650mm

2) 무게                 : 85kg unladen, 장착 변압기 포함

3) 부하용량             : 상단 트레이 : 20kg

중간 선반   : 30.5kg

베이스 패널 : 30kg

C) 구성

1) 키보드 트레이                 1ea

2) LCD 모니터 Arm                1ea

3) 스코프 폴                     1ea

1-6) 영상저장장치

A) 규 격

1) 소프트웨어

- Dicom 3.0 표준 지원

- Image Capture & Local storage & Sending software

- Dicom 및 기타포맷 변환 software

- Worklist service 및 Modify 지원

- Dicom Gateway 자체 환자정보입력 기능

- PACS(MEDIOS-PACS)와 연동 지원

2) 하드웨어

- Computer

․ Intel Pentium Core2Duo E8400(3.0GHz),RAM 2GB,HDD 160GB 이상

․ Gigabit LAN, CD-RW/DVD Combo, Window XP Home Edition

- 19"LCD monitor 이상

3) Capture Board

- Osprey 210

- Input : 입력방식선택과  NTSC/PAL/SECAM표준비디오

- 비디오 디코더 : 표준비디오선택-NTSC, PAL, SECAM

- Ref Size : Horizontal포맷,딜레이,소스사이즈

- Filters : SimulStream, De-interlace, Inverse telecine

- Device ; 테스트패턴, 버퍼사이즈 설정

- Captions : 비디오 캡션 랜더링 설정

4) Foot Switch Module

B) 구 성

1) Dicom Gateway software                      1ea

2) 컴퓨터 & 모니터 Set                         1ea

3) Capture Board                               1ea

4) Foot Switch Module                          1ea

1-7) 전기소작기

A) 규 격

1) 고주파                         : 330...380 kHz

2) 적용범위                       : CF, Class I

3) 전력                           : 220-240V, 100-120V

50/60Hz, 400VA

4) 크기 (WxDxH)                   : 295x375x115mm

5) 무게                           : 6.5kg

* Monopolar Output

1) Socket                         : ∅6mm A-cord and 10mm 2-pins for P-Cord connecting
single/split Neutral Electrodes.

2) Cut 1/2/3                      : 120W @500 Ohms

3) PulseCut slow/fast             : 120W @500 Ohms

4) SoftCoag                       : 120W @100 Ohms

5) ForcedCoag 1                   :  50W @500 Ohms

6) ForcedCoag 2                   : 120W @500 Ohms

* BiMonopolar Output

1) Socket                         : 28.8mm 2-pins and ∅4/8mm coaxial

2) Cut 1/2/3                      : 120W @500 Ohms

3) SoftCoag                       : 120W @100 Ohms

4) RFCoag incl.RCAP               :  40W @100 Ohms

B) 구 성

1) 본체                                             1ea

2) 풋 스위치                                        1ea

3) 사용설명서                                       1ea

규 격 서

HS. No.	품 목	수량	단위
	Gastrovideoscope(위내시경)	1	SET

1) 위내시경

A) 특 징

1) One-touch connector

2) HQ Image quality , NBI 기능

3) Dual focus (2mm ~ 6mm ~ 100mm)

4) Water jet기능 , 5ea S/W 버튼

B) 규 격

1) 광학 체계         - 시야 각 : 정상 140°

- 초점 심도 : 정상 5-100mm / 근거리 2-6mm

2) 삽입부            - 선단부 외경 : 9.9mm

- 삽입부 외경 : 9.9mm

- 사용 길이 : 1,030mm

3) 채널 내경         - 채널 내경 : 2.8mm

- 최소 시야 거리 : 3.0mm

4) 반곡부            - 각도 : 상 210°, 하 90°, 좌․우 100°

5) 전체 길이         - 1,350mm

C) 구 성

1) 내시경                                   1ea

2) 생검 밸브                                10ea

3) 보조 워터 튜브                           1ea

4) 송기/송수 채널 세정용 아답터             1ea

5) 채널 마개                                1ea

6) 채널 세정용 브러쉬                       1ea

7) 채널 외부 세정용 브러쉬                  1ea

8) 셕션 세저용 아답터                       1ea

9) 인젝션 튜브                              1ea

10) ETO 캡                                   1ea

11) 인젝션 튜브                              1ea

12) 마우스피스                               1ea

13) 사용자 설명서                            1ea

규 격 서

HS. No.	품 목	수량	단위
	Colonovidesscope(대장내시경)	1	SET

1) 대장 내시경

A) 특 징

1) One-touch connector

2) HQ Image quality , NBI 기능

3) Dual focus (2mm ~ 6mm ~ 100mm)

4) RIT(PB ,HFT , 경도가변)기능

5) 170 Wide angl , 5ea S/W 버튼

B) 규 격

1) 광학 체계           - 시야 각 : 정상 촛점 모드 170°

근거리 촛점 모드 160°

- 관찰 각 : 전방관찰

- 초점 심도 : 정상 촛점 모드 5-100mm

근거리 촛점 모드 2-6mm

2) 삽입부              - 선단부 외경 : 13.2mm

- 삽입부 외경 : 12.8mm

- 사용 길이 : 1,680mm

3) 채널 내경           - 채널 내경 : 3.7mm

- 최소 시야 거리 : 4.0mm

4) 반곡부              - 각도 : 상․하 180°

좌․우 160°

5) 전체 길이           - 2,005mm

B) 구 성

1) 내시경                                      1ea

2) 생검밸브                                    10ea

3) 보조 워터 튜브                              1ea

4) 송기/송수 채널 세정용 아답터                1ea

5) 채널 마개                                   1ea

6) 채널 세정용 브러쉬                          1ea

7) 채널 외부 세정용 브러쉬                     1ea

8) 셕션 세정용 아답터                          1ea

9) ETO 캡                                     1ea

10) 인젝션 튜브                                 1ea

11) 사용설명서