제품 규격서

H.S NO	ITEM NO.	규 격	수 량	단 위
		디지털 유방촬영 시스템	1	시스템

가. 특성

1. 디지털 테크놀로지는 실시간의 이미지를 획득하여 프로세싱한다.

2. 디지털 유방촬영장비는 아날로그 장비와 비교하여 고성능을 제공하며, 피폭선량을 줄여준다.

3. 최적의 이미지 영상을 제공함

4. 영상획득장비는 환자의 움직임 또는 영상의 대조도와 밝기의 빠른 확인을 위해	촬영 후

획득된 영상을 모니터에 나타낸다.

5. 촬영실에서 획득된 이미지를 바로 확인할 수 있음.

6. 영상획득장비에서 진단을 위해 이미지를 저장, 네트워킹, 필름 화 할 수 있음.

나. 구성

1. 겐트리(Gantry)	1 SET

2. 압박 장치 시스템	1 SET

3. 엑스레이 발생장치 (Generator)	1 SET

4. 엑스레이 튜브(Tube)	1 SET

5. 콜리메이션 시스템	1 SET

6. 디지털 이미지 디텍터 시스템	1 SET

7. 영상획득 워크스테이션	1 SET

8. 악세서리	1 SET

다. 사양

1. 겐트리

1) 조정 암의 양 옆, 위, 아래에서 조절	: 또는 등가품

2) 갠트리의 응급멈춤버튼

3) 디텍터 초점 간 거리	: 650mm

4) 수직 움직임의 거리	: 69 to 150cm 또는 이상

5) 풋스위치에서 위/아래 조절 가능	: 또는 이상

6) 압박 장치의 수직움직임의 거리	: 380mm 또는 이상

7) 수직 지지대의 각도범위	: +180/-180도

8) C-arm 각도 회전 방법	: 풀자동화 싱글 포지셔닝 및 Isocentric 로테이션

9) 풋스위치의 압박과 높이 조절	: 두 세트

10) 자동 콜리메이션 시스템	: 또는 등가품

11) 그리드 (Grid) :	: 리니어 그리드

12) 확대 배율 :	: Auto Retractable

2. 압박 장치 시스템

1) 압박 장치 타입	: 풀 자동화 압박 옵콤(자동 압박 감지 센서) 시스템

2) 최대 압박력	: 20daN 또는 그이상

3) 쉬프트 패들 시스템                    : 쉬프트 또는 일반 패들

- 18 x 24 cm 쉬프트 패들 또는 등가품

3. 엑스레이 발생장치

1) 발생장치 타입	: 고주파 타입

2)출력 범위	: 5 KW 또는 그이상

3) 관전압 범위	: 23 to 35kVp  또는 그이상

4) mAs 범위	: 2~ 630mAs 또는 그이상

5) 주시스템과 일체형

6) 노출 모드	: 자동노출제어 장치

4. 엑스레이 튜브

1) 초점 사이즈	: 0.1 /  0.3 또는 이상

2) 양극 열 저장 용량	: 162,000HU 또는 이상

3) 필터	: Rh

4) 타겟	: W

5) 양극 회전 속도	: 8,800 rpm 또는 그 이상

5. 콜리메이션 시스템

1) 자동 콜리메이션 시스템	: 또는 등가품

2) 콜리메이션 Collimating Light : Min 300Lux at 650mm(fixed)	: 또는 등가품

6. 디지털 이미지 디텍터 시스템

1) 이미지 사이즈	: 23 x 30 cm 또는  그 이상

2) 픽셀 사이즈	: 83 micron 또는 이내

3) 디텍터 타입	: 간접방식

4) 디지털 방식 bit	: 14 bits 또는 이상

5) 이미지 사이즈	: 2790x3580 또는 그 이상

6) 디텍터 물질: Csi 평면 판넬 디텍터	: Csi평면 판넬디텍터

7) 쿨링 방법                             : 에어쿨링

8) 디텍터 사이즈	: 23 x 30cm 또는 그 이상

9) X-ray 노출 후 영상 획득 시간	: 10초 또는 이상

10) 획득영상을 판독시스템으로 전송 시 걸리는 시간	: 15초 또는 이상

7. 영상 획득 워크스테이션

1) 타입	:Wimdow 7

2) 모니터 해상도 : 1,280 X 1,024 픽셀	: 1600x1200 or 1280x1024

3) 모니터 타입 : LCD 모니터	: LCD 타입

4) Flicker free	: 또는 등가품

5) 이미지 저장 : 160GB	: 160 GB 또는 이상

6) CD-RW	: 또는 등가품

7) 싱고 사용자 인터페이스(User Interface)

8) Combined Design with controller

8. 액세서리

1) 18 x 24cm 압박 패들	: 또는 등가품

2) 24 x 30cm 압박패들	: 또는 등가품

3) 18 x 24cm 쉬프트트 압박패들	: 또는 등가품

4)  부분 및 확대촬영 패들	: 또는 등가품

5) 작은유방촬영패들 / 무프레임 부분촬영패들	: 또는 등가품

6) 확대촬영장치	: 또는 등가품

7) 두가지 기능의 풋스위치	: 또는 등가품

8) 2D 로컬라이제이션

9) 사용자 매뉴얼

10) 방사선 방어 납유리 : H × W(cm)	1938 x 862mm 또는 1913 x 813mm

연당량 mm	0.5mm  또는 그이상

11) 얼굴 방사선 방어 장치

12) 다이콤 3.0 표준

13) 바코 Coronis 5MP-2H(MDCG-5221) , HP Z440 Workstation 각 1set

14) 악세서리수납장

15) 항온 항습 시스템

16) ACR 팬텀

라. 무상유지보수

1) 공급자는 설치 및 시험사용 이후 3년간 어떤 결함과 문제점 발생시 무상유지보수의 책임이 있다.