구 매 규 격 서(1군)

품 목 HS NO	품명 및 규격 (Description)	단 위	수 량	비고
	복강경시스템	System	1

A.  특징

1.  최고의 해상도: 5,000 fibers

2.  이중으로 휘어짐

3.  사용하기 쉽도록 안정성이 강화됨

4.  고해상도영상 1280 x 1024(4:3), 1280 x 720P(16:9), 1280 x 1080P(16:9)

조절가능(1100라인 이상)

5.  순차주사방식(카메라 본체와 헤드)

B.  규격

1. 카메라

-  화상장치: 1/3" Progressive Scan CMOS x 3ea

-  비디오 출력 : S-Video*1, DVI*2,

-                HD Fiber Optic Direct Out put (Optional)

-  주사 시스템 : 순차주사 (Progressive Scan)

-  해상도 : 1100라인 이상 (HD-1024P / HDTV- 720p &  1080p)

-  GAIN : 5 levels 0-19dB

-  Enhance : 16 levels

-  Mount : c-mount/ standard

-  신호대잡음 : 70 dB

-  최소조도 : 1Lux

-  케이블 연결: Super Lemo Gold Pin Connector

-  자동셔터범위: 1/60~1/50,000 second

-  Special function :

1.  9 Specialty Settings(Arthroscopy, Cystoscopy, ENT, Flex Scope, Laparoscopy, Microscope, Mini Lap, Standard)

2.  Electronic Shutter Adjustment

3.  Flexible Scope Filter

4.  Auto Brightness Control technology

5.  Digital Zoom

6.  8 function Programmable Head

-  소독: *Steris, *Sterrad, *Gas, *Glutaraldehyde, *Cidex, *Cidex OPA

-  음성인식 가능(Optional)

-  2X 디지털 줌

-  전원:

2.스콥장치(SCOPE)

-  랜즈 타입 : Sapphire

-  렌즈 시스템: Rod lens

-  외경 : 10mm, 5mm

-  인체내 삽입길이 : 300mm, 450mm

-  시야각: 30 도

-  소독법 : Autoclave, E.T.O & Soakable

3. 광원장치(L9000 LIGHT SOURCE)

- 내부 안전체크 기능

- 자동 밝기 조정

- 한 손으로 케이블 연결 기능

- 라이트 케이블 호환 가능

- 램프 : LED 타입

- 램프 수명 : :  100,000 시간  이상

- 자동 제어 기능

- 한글지원기능

4. LED 모니터

- 26 "HD 의료용 평면 패널 LED 모니터

- 판넬 : IPS 알파

- 디스플레이 해상도 : 1920 x 1080 (26 ")

- 입력 신호 : DVI, VGA, 3G HD / SD-SDI, S-비디오, 광

- 디스플레이 모드 : 일반 / PIP / POP / PBP

- 색상 : 16,777,216

5. IRRIGATION Pump

- 전원: 110-220V

- Frequency : 50–60 Hz

- 흐름 속도범위: 0.1-3.0 l/min

- 압력범위: 15-150 mm H

- 상태표시 및 조작 : 터치스크린

6. 인셔플레이터(가스공급장치)

1) 전원 입력 : 100-240VAC, 3.15, 50 ~ 60 Hz에서

2) 소비 전력 : 150 VA

3) 제원 : 5.83 "(H) * 18.7"(D) * 12.52 "(W)

4) 무게 : 19.84 파운드

5) 통기 매체 : 의료 CO2

6) 최대 출력 압력 : 75 mmHg로

7) 최대 가스 공급 압력 : 80 bar/1160의 PSI

8) 최소 가스 공급 압력 (병) : 15 bar/218의 PSI

9) 최저 가스 공급 압력 (온실 가스) : 3.4 bar/50의 PSI

가스 공급의 10) 측정 범위 : 0 ~ 50 bar/0-725의 PSI

11) 최대 가스 유량 : 20 ℓ / 분 소아 40리터 / 분 빠른 흐름 45 리터 / 분

12) Bariatric10 리터 / 분 용기 수확 범위 : 1-20mm 수은 소아 / 배 수확 1-30밀리미터 수은 고 유량 / 비만 전용

13) 연결 : 데이터 입력 / 출력, RS232 인터페이스, SIDNE 인터페이스 (옵션)

14) 열선기능: 호스를 열선으로 온도를 상승시켜 따뜻한 co2가스 공급 가능

C.  Consist of

	수량	단위
1. IMAGING SYSTEM
1588 CCU INTERNATIONAL KIT	1	EA
1588 CH AND COUPLER INTERNATIONAL KIT	1	EA
2. LIGHT SOURCE SYSTEM
L9000 LIGHTSOURCE INTERNATIONAL KIT	1	EA
5.0MM X 10FT CLEAR CASE FIBEROPTIC LIGHT CABLE	2	EA
3. SCOPE SYSTEM
10MM 30D LAPAROSCOPE, AC	2	EA
5MM 30D BARIATRIC LAPAROSCOPE, AC	1	EA
4. INSUFFLATOR SYSTEM
PNEUMO SURE F114 INSFFLATOR SIDNE	1	EA
TUBE SET F114 REUSABLE WITH HEATING	2	EA
TUBE SET ADAPTOR FOR PNEUMO SURE EU VERSION	1	EA
CENTRAL GAS CONNECTOR	1	EA
5. IRRIGATION PUMP SYSTEM
Flosteady Pump	1	EA
FLOSTEADY - DISPOSABLE TUBE SET	1	EA
6. MONITOR SYSTEM
VISIONPRO 26" LED DISPLAY INTERNATIONAL KIT	2	EA

D. Remark

-장비 실 수요자에 대한 장비의 관리 요령, 작동 방법 등은 공급자가 교육한다.

- operation manual을 사용부서에 제공한다.

– 3년 무상보증.