구 매 규 격 서(2군)

품목번호	품명	단위	수량	비고
	빛간섭단층촬영기(OCT)	System	1

가. 특  징

근적 외 레이저를 촬영 광원으로 한 레이저 주사 방식(SLO 방식) 에 의한 안저상, 및 고휘도 다이오드(SLD)광원에서 발광한 근적외광을 촬영 광원으로서 안저를 주사해 안저 반사광과 기준 빛과의 간접파를 검출․연산처리하는 것으로 안저 단층상의 취득이 가능하다 또한 전안부 단층상을 관찰, 촬영 또는 기록해 전자 화상 정보를 진단할 수 있다.

1. 고해상도 이미지 품질은 3 μm깊이 분석

3μm깊이 해상도로 고해상도 이미지들을 얻는 것이 가능하다.

2. 70,000 A-스캔 / 초당

70,000 A-스캔 /초의 탑재하여 3 μm의 고해상도로 고속 스캔 가능

3. 10mm의 깊이에서 단층 이미지 표시

넓은 범위의 단층 이미지들이 한 화면에 나타난다.

4. 두 번 클릭으로 단층 이미지들 검색

첫번째 클릭은 자동 조정 스타트 그리고 두 번째 클릭은 단층 이미지들이 캡쳐

5. 자동 추적

자동 추적 기능은 타겟 부분에서 정확하게 단층 촬영한다.

전안부 자동 추적과 안저 자동 추적이 가능하다.

6. 자동 정렬/자동 초점/자동 C-게이트(Gate)

자동 조정 기능이 있고 작동 단계와 시간을 줄여준다.

자동 C-게이트는 단층 미리보기 화면과 적절한 단층 위치가 자동으로 감지되고 조정       된다.

7. 이전 검사의 추적 기능

이전 테스트들에서 촬영된 같은 영역의 이이지들이 안저 자동 추적 기능을 사용해서

촬영되고 추적 테스트 설정은 검사가 환자 스크린에서 선택될 때 자동으로 선택된다.

8. 목적에 따라 선택되는 8개의 스캔 모드

Macula 3D / Glaucoma 3D / Disc 3D / Custom 3D / Multi Cross / Cross /

Anterior 3D / Anterior Cross

9. 최대 50 이미지들을 평균하여 노이즈 감소

고해상과 노이즈 감소 이미지들은 50개 단층 이미지들까지 평균해서 제공된다.

10. 10개 망막 층 감지

맥락막(Bruch's membrane)을 포함해서 망막 층들이 구별된다.

나. 사  양

1. 스캔 속도 : 70,000 A-scan/sec

2. 횡방향 분해능 : 20um

3. 깊이 방향 분해능 : 3um

4. 스캔 깊이 : 2.0mm

5. 광원파장 : 855nm±5nm

6. 최소 동공 직경   : φ3.0mm 이상

7. 초첨 조정 범위 : -18D ~+15D

8. 작동거리 : 35mm

9. 안저 관찰방식 : 비점(Flyingspot) SLO

10. 스캔 크기 : 3mm ~10mm

11. 스캔 패턴 : Macula 3D / Glaucoma 3D / Disc 3D / Custom 3D / Multi Cross /

Cross / Anterior 3D / Anterior Cross

12. 내부고시 타겟 : 2 단계 변경가능(2mm, 6mm)

13. 전원 : AC100 ~240V, 50/60Hz 3.7-1.6A

14. 소비전력 : 370 VA

15. 치 수 : 가로387 x 세로499 x 높이474 mm

16. 중 량 : 29Kg

다. 구  성

1. 본체	1
2. PC	1
3. 모니터	1
4. 대물렌즈 캡	1
5. 전원 케이블	1
6. 외부 고시등	1
7. 턱받침 용지	100
8. 먼지 덮개	1
9. 전동테이블(국산)	1

* 선택사양 악세서리

1. 전안부 관찰 아답터                              1

라. 비 고

1. 물품 납품시에 실사용자에게 설치및 사용설명과 주의사항을 전달합니다.

2. 보증기간은 성능 검사 후 3년