장 비 규 격 서

관세분류번호 H. S. NO	품목번호 ITEM NO.	품목 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
		체외충격파쇄석기	식	1

A. 특징

1. 고전압 수중방전과 반사경을 이용한 스파크 갭 방식

2. X 선 투시 장치 및 한대의 모니터로 실시간 결석 확인 가능

3. 장비 CONTROL 전용 VIEW PROGRAM 탑재

4. 환자 관리를 위한 데이터 베이스 자체 저장 가능

5. PACS 와 연동 가능

B. 사양 (동등사양 또는 이상)

1. 충격파 발생 장치

1) 충격파 발생 방법 : ELECTRO-HYDRAULIC TYPE

2) 충격파 집속방식 :타원형 스테인레스스틸

3) 초점 거리: 140mm

4) 초점 사이즈 :Ø8 X62mm

4) 충격파 압력의 세기 :560bar

5) 충격파 세기의 조절 단계: 자동 4 단계 조절 & 매뉴얼

6) water cooling 방식 : FAN cooling 방식

2. X 선 투시 장치 및 영상 처리 장치

1) 형식 : ESWL 과 일체형

2) 고압 발생 장치의 형태: 타겟로테이팅 튜브

3) TUBE 내구성(HEATING UNIT) :140,000 만 HIU

4) 영상관의 크기: 9 인치(4.5", 6", 9" 조절 가능)

5) 최대 투시 전류: 20mA (증폭 모드 포함)

6) 지지대의 회전 각도: 양방향 30 도

3. 중앙 조절 장치

1) 모니터의 크기: 32 인치 LED

2) 제어 장치에 포함되어 있는 기능

- 충격파 발생 간격 조작 기능(분당 충격파 발진 회수 조절)

- 충격파 세기 조절 기능(수동, 자동 DUAL 방식)

- X 선의 관전압 및 관전류의 조절

- 시술 테이블 조절

- 워터 인 / 아웃 조절

3) ESWL 전용 Software Program (EM View) 탑재

- Image 후처리 기능(Image Processing 기능)

- DICOM Image 생성 기능(PACS 연동 기능)

- Patient Worklist 관리 기능

- ABS(Auto Brightness Control System) 기능

4. 치료용 테이블

1) 테이블 상판의 크기: 2100x 700

2) 모터 구동에 의한 6 방향 테이블: 유선 콘트롤러

3) 수직 이동 범위: 270mm

4) 수평 이동 범위: 150mm

5) 좌우 이동 범위: 150mm

5. 원격 접속 기능

1) 원격 접속을 통한 고장 진단 및 A/S 기능

2) 원격 접속을 통한 소프트웨어 업그레이드 기능

C. 구성

1. 충 격 파 발 생 장 치 ------------------------------------------- 1 식

1) 충격파 발생부(제네레이터) : 1SET

2) 충격파 발생부(일렉트로드헤더) : 1SET

3) 충격파 발생 지지부(MAIN BODY) : 1SET

4) 증류수 순환 장치(WATER TANK) : 1SET

2. X 선 투시 장치 및 영상 처리 장치---------------------------------- 1 식

1) 이미지 증폭관 장치 : 1SET

2) X 선 발생 장치 : 1SET

3) C 암식 X 선 관구 및 광증폭관 지지 장치 : 1SET

3. 중앙 조절 장치 ----------------------------------------------- 1 식

1) OPERATION SYSTEM : 1SET

2) 장비 연동 PC : 1SET

3) 32" LED 모니터 : 1SET

4) 전용 키보드 및 마우스 : 각 1EA

5) 환자 안정용 헤드셋, 스피커 : 각 1EA

6) 풋스위치 : 1EA

4. 치료용 테이블 ------------------------------------------------ 1 식

1) 테이블 지지 장치 : 1SET

2) 전기 구동 장치 : 1SET

3) 상판 및 메트리스 : 1SET

5. 기본 구성품 및 소모품 ------------------------------------------ 1 식

1) 멤브레인 :2EA

2) 운영 매뉴얼 : 1 부

D. 기 타

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로(사용자와 협의) 제공하여야 한다.

2. 기기 테스트 후 3 년 동안 무상보수 수리가 적용된다.

3. 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 이루어진다.

4. 사용자 매뉴얼 등을 제공하여야 한다.

5. 무상보수 수리기간 중 공급된(납품된)장비의 부속품이 단종 될 경우 동등사양 또는

이상의 장비로 무상 교체가 이루어 져야 한다.